附表1

拟采购产品清单公示信息

| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 单位 | 简要技术要求和用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HIV 抗原抗体快速检测条 | 一批 | 人份 | 用于高危人群艾滋病筛查、复核，可以同时检测HIV抗体和P24抗原，敏感性和特异性大于99%以上，并且获得国家药品监督管理局注册证。 |
|  | HIV确证检测试剂 | 一批 | 人份 | 用于全区HIV确证试验,免疫印迹法（WB），检测带必须同时含HIV-1和HIV-2型阳性质控带；抗原条带数≥8条，试剂适用于BeeBlot系列、Profiblot系列和AutoBlot Systen等机型，并且获得国家药品监督管理局注册证。 |
|  | CD4三色检测试剂 | 一批 | 人份 | 用于全区艾滋病感染者的CD4检测，包含计数管、CD3、CD4、CD8染色剂，校准品（三色+APC设置微球），溶血素和鞘液，适用于FACSCalibur和FACSCanII等流式细胞仪，并且执行产品注册管理的产品须获得国家药品监督管理局注册证。 |
|  | CD4四色检测试剂 | 一批 | 人份 | 用于全区艾滋病感染者的CD4检测，包含计数管、CD3、CD4、CD8、CD45染色剂，校准品（七色校准微球），溶血素和鞘液，适用于FACSCalibur和FACSCanII等流式细胞仪，并且执行产品注册管理的产品须获得国家药品监督管理局注册证。 |
|  | HIV病载试剂1 | 一批 | 人份 | 用于全区艾滋病感染者的病载检测，应用实时荧光定量检测技术，TaqMan探针技术，使用内标定量法，检测范围20～1.0×107 copies/ml，试剂适用于taqman96、taqman48、cobas4800和cobas6800机型。并且获得国家药品监督管理局注册证。 |
|  | HIV病载试剂2 | 一批 | 人份 | 用于全区艾滋病感染者的病载检测，应用实时荧光定量检测技术，检测范围40～1.0×107 copies/ml，检测样本体积0.2～1.0ml，试剂适用于m2000sp和m2000rs机型，并且获得国家药品监督管理局注册证。 |
|  | HIV病载试剂3 | 一批 | 人份 | 用于全区艾滋病感染者的病载检测，实时荧光定量检测技术，应用磁珠法提取，检测灵敏度：≤50copies/ml，线性动力学范围100～1.0×107 copies/ml，试剂适用于WanTag Vortex系列机型，并且获得国家药品监督管理局注册证。 |
|  | HIV病载试剂4 | 一批 | 人份 | 用于全区艾滋病感染者的病载检测，应用实时荧光定量检测技术，内标法定量，灵敏度≤20 copies/ml，检测线性范围:30～1×108IU/mL，试剂适用于LiSafeNA9600Pro 等机型，并且获得国家药品监督管理局注册证。 |
|  | CD4质控品 | 一批 | 套 | 用于流式细胞仪进行免疫表型分析，可检测CD45，CD3，CD3+/CD4+，CD3+/CD8+，每套包含高值和低值两支。 |
|  | HIV快检试剂质控品 | 一批 | 只 | 含HIV抗体弱阳性质控品，所有快检试剂能检出。 |
|  | HIV/TP/HCV/HBV联合快检试剂质控品 | 一批 | 只 | 覆盖 HIV/TP/HCV/HBV 四类病原体，含阴，阳质控品；适用于胶体金等快速检测产品。 |
|  | HIV-1新发感染检测试剂 | 一批 | 人份 | 用于HIV-1新发感染人群检测，方法为酶联免疫反应，包被新型重组蛋白rIDR-M，覆盖全球范围的 HIV-1 亚型检测，解离缓冲液解离低亲和力抗体，基于 HIV-1 特异性免疫球蛋白亲和力低的检测原理。可检测检测血清、血浆及干血斑。 |
|  | HIV耐药检测（委托检测）1 | 一批 | 人份 | 用于全区HIV耐药检测，主要为pol区基因测序（至少使用5条正反向引物对目的片段进行测序），到指定实验室开展样本核酸提取和PCR扩增检测等内容，然后再完成产物测序、序列清理、拼接和耐药分析，目的片段长度不低于1000bp。 |
|  | HIV-1 pol区测序服务（委托检测）2 | 一批 | 人份 | 用于全区HIV耐药检测，pol区扩增产物测序服务，每个样本至少使用5条正反向引物对目的片段进行测序，包含测序、序列清理、拼接和耐药分析；目的片段长度不低于1000bp；到指定实验室协助完成样本前期处理。 |