附件1           仪器设备名称及要求
	序号
	设备名称
	数量
	参考技术要求
	国产/进口

	1
	自动化基因测序、文库制备系统及生信分析系统
	1套
	1.应用范围：该仪器可开展DNA测序、微生物测序、肿瘤靶向测序、小型全基因组测序、低深度全基因组测序及个体识别等多种应用。

2.自动化测序文库制备系统模块

2.1可全自动完成样本核酸提取、定量、均一化、文库混合、文库制备、DNA纳米球制备，一步手动转移即可实现测序全流程。

2.2建库样本通量≥32例/次。

2.3定量模块：检测方法为荧光染料法，检测范围：0.5～120 ng/uL。

3.基因测序仪模块

3.1信号放大原理：采用滚环扩增的线性扩增方式扩增文库拷贝数，每轮扩增均以原始文库分子为模板，有效减少因指数扩增（如桥式PCR，乳液PCR）造成的扩增偏向性与扩增错误积累。

3.2数据通量：单载片运行可满足≥120 Gb数据产出，双载片同时运行可满足≥240 Gb数据产出。

3.3测序方式：自动化单端和自动化双端读取序列，读长≥600bp；可支持 1*100bp、2*150bp、2*300bp等多种读长，并支持以上读长范围内自定义读取长度。

3.4支持不少于3种通量规格芯片，规格分别不低于≥40M reads，≥80M reads，≥200M reads。

3.5当选择40M reads载片，100<读长≤300bp时，测序Q30值>90%，测序Q40＞85%。当选择80M reads载片，读长≤300bp时，测序Q30值>90%，测序Q40值>85%，300bp＜读长≤600bp时，测序Q30值>85%，测序Q40值>80%。当选择200M reads载片，读长≤100bp时，测序Q30值>90%，测序Q40值>85%，100<读长≤300bp时，测序Q30值>85%，Q40值>85%，300<读长≤600bp时，测序Q30值>85%，Q40值>80%。

4.生信分析平台模块

4.1生信分析平台集成了硬件系统和分析软件，可与测序仪关联，支持测序完成后即刻自动分析。

4.2输入：输入数据格式为常规的 FASTQ 格式。同时支持二、三代测序数据。

4.3输出：按样本自动生成鉴定报告及分析结果。

4.4具有多个分析流程功能，包括但不限于微生物快速识别，微生物组装溯源；病媒物种识别；新冠病毒靶向测序分析；呼吸道病毒靶向测序分析流；猴痘病毒组装溯源分析及快速广谱病毒识别分析等。
4.5数据库覆盖的宿主及病原微生物一起不少于48000种，需提供1年不少于2次不定期数据库更新。

5.配置清单

5.1自动化测序文库制备系统模块 1套；

5.2基因测序仪模块 1套；

5.3生信分析平台模块 1套；

5.4装机及培训试剂、耗材 1套。
	国产

	2
	全自动酶免工作站
	1套
	1.功能：全自动完成酶联免疫实验，包括样本自动扫描、加样本（包括加样本及样本稀释）、加阴阳性对照、加质控品、加试剂、微板自动转移、振荡混匀、孵育、洗板、判读、结果分析。

2.加样工作舱
2.1加样通道：≥8个加样通道。
2.2加样吸头：一次性加样吸头，容量≥1000ul。
2.3加样精度：加样量为100ul时，精度（CV）≤1%，准确度±2.5%；加样量为1000ul时，精度（CV）≤0.8%，准确度±1%；
3.平台载架系统

3.1样本位：可同时加载装载样本数≥190个；

3.2标本条码扫描：具备≥1个自动标本条码扫描仪

3.3可自动识别试剂盒位置，具备有满足一次实验所需的多个试剂槽、质控槽等。
3.4振荡孵育模块数量：≥11个振荡孵育模块。微板从加样到振荡混匀孵育步骤不需移板，孵育时自动加盖密封孵育。

4.洗板机

4.1洗板机数量：≥2台独立的洗板机，≥2个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头）。

4.2洗板残留量：洗板清洗残留液量≤1μ/孔。

4.3洗液实时监测，洗液瓶液量不足时，自动切换到备用洗液瓶不需人工干预。

5.酶标仪

5.1酶标仪：有独立操作软件，可以脱离主系统软件单独使用。

5.3测量方式：≥8个测量通道，可单、双波长判读。

5.4滤光片：至少配置405nm、450nm、492nm、630nm四种滤光片。

5.5LED光源：酶标仪采用LED光源，LED光源数量≥4个，每个波长的滤光片配置对应一个独立的LED光源。

6.软件

系统对接：操作软件能与实验室管理系统（Lis系统）连接。
	国产

	3
	水体微生物富集仪
	1台
	1.用途：可富集水体中的病原微生物，包括各类病毒（诺如病毒、脊灰病毒、新冠病毒等）、细菌、真菌、寄生虫等；

2.可适用的水体类型：自然水体、污水、自来水、空调水、海水等；

3.大体积采样功能

3.1 可实现现场实时各类水体自动采样，能智能完成及显示采集水样的流速和预设采样水的体积，流速可控制在0.5～9L/min；

3.2 水样体积：≥2000L；

3.3 可实现强大的过滤能力，能自动完成处理浑浊的水环境样本，耐污性强，不易堵塞；

3.4内置电池，能提供仪器全程正常运转供电至少8小时的使用，可实现野外多点采样；

3.5 可以实现采集水体温度实时监测功能、实现外置保温装置的温度实时监测记录功能；

4.浓缩功能

4.1 内置可编程多通道流体控制阀，可通过软件控制实现不少于6个样品的同时浓缩富集；截留率≥99%。
4.2 浓缩终体积不超2mL，可根据需求调整；可实现一键式浓缩和自动洗脱功能；

5.可实现自动清洗及消毒模式；

6.信息化模块：

6.1 智能显示屏电容式触摸屏模式；

6.2 可实现采样数据记录、输入和导出，采样信息包括采样点，采样人员和水质信息等均可实现在线记录；

6.3仪器机身具有温度传感器接口，可检测样品水的温度；


	国产

	4
	二氧化碳培养箱
	1台
	1.有效容积不小于180升直热气套式CO2培养箱；

2.温度控制范围：高于环境温度3℃～55℃；
3.具有85～100℃高温湿热循环灭菌或者200℃以上高温干热灭菌；高温灭菌过程中不需要拆除过滤器，不需要拆除二氧化碳浓度探头；

4.5%浓度时CO2恢复时间：≤6min；

5.箱内主滤器及箱内洁净度：配备超高效空气滤器，0.3μm颗粒截留效率≥99.999%；过滤器安装在箱内，原位高温灭菌无需取出，避免二次污染；

6.气体在线过滤器：进入培养箱内的气体需经过0.2um在线过滤器，消除输入气体中的污染物和杂质；在线滤器数量≥2个；

7.增湿水盘：水盘式加湿，方便取出换水及消毒，预防水垢形成；

8.报警功能：具有温度超限、CO2浓度超限、开门超时报警提示功能；
	国产

	5
	全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	1套
	1.主要用途：基于生化反应原理上的对目标细菌快速自动化地鉴别及抗生素耐药测试分析。

2.采用电子比浊仪标准化制备菌悬液测量细菌浓度范围0～4.0 McFarland。

3.软件界面直观易用，方便查询鉴定结果。可与实验室管理系统实现简便的数据交换。

4.能够快速准确地“指纹”识别细菌耐药机制。

5.支持用户自建菌库功能，并具有追踪及溯源功能。

6.可提供单独的鉴定卡片，鉴定菌种数量>550种，包括：革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性菌、酵母菌、需氧芽胞杆菌、奈瑟菌、嗜血杆菌、棒状杆菌、弯曲菌、厌氧菌（含专性厌氧菌）。

7.具有独立的64孔全封闭式附独立条形码测试卡，检测过程中无需额外加试剂。

8.仪器高度自动化，可实现自动加样、自动上卡、自动孵育、自动判读、自动评价药敏结果，自动卸载卡片，可接入实验室管理系统实时发送报告，全过程无需人工干预。

9.药敏：仪器可以完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、链球菌及酵母样真菌的快速药敏试验。

10.可检测耐药表型：系统中储存有超过50,000张MIC分布图谱，并可以分析3,000种以上的耐药表型。
	国产

	6
	真菌培养箱
	1台
	1.控制范围：-5～70℃                        

2.温度分辨率：≤0.1℃         

3.温度波动度：高温≤±0.3℃、低温≤±0.5℃ 

4.温度均匀度：≤±1.5℃(测试点为25℃)              

6.可定期紫外杀菌，对箱体内部进行消毒。

7.温度偏高和超温将自动报警。
	国产

	7
	-80℃超低温冰箱
	1台
	1.箱内温度-50℃～-86℃可调。

2.有效容积：不小于521L。

3.温度均匀性：≤±5℃。

4.一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计，可外加挂锁。

5.制冷剂：碳氢制冷剂，单个制冷系统内充注量≤140g。

6.膨胀罐设计，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行。

7.安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出。两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)；所有独立部件安全接地。
	国产

	8
	高压灭菌器（生物安全型）
	1台
	1.高压灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供压力容器制造许可证），验收时所投灭菌器生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致。

2.容量:≥120升,立式结构,底部带脚轮;

3.快速开门设计；

4.容器设计：容器设计温度≥148度、容器设计压力≥0.35MPa 

5.腔体材质：灭菌腔体采用316L不锈钢，抗腐蚀性更强；

6.灭菌工作温度105～138℃；

7.可预约、可设定灭菌时间和保温时间；

8.微电脑控制:整个灭菌进程全自动控制

9.自动故障检测：系统实时监测运行状态，一有异常，迅速断电并报警；

10.灭菌结束可快速降低腔体温度；

11.生物安全灭菌功能：用孔径≤0.2µm的疏水型过滤器排汽时可将带病毒、细菌或其他微生物的气溶胶、冷凝水、水雾等都拦截在灭菌腔内，确保排出的均为无菌气体。

12.配件:不锈钢提篮.
	国产

	9
	高速冷冻离心机（生物安全型）
	1台
	固定角转最大转速 ≥14,000 rpm，最大相对离心力（rcf）≥20,913×g。水平转子最大相对离心力（rcf）≥4,500×g。

2. 温度设定范围：-9℃～40℃；具有快速制冷功能。

3. 满足放置1.5-250mL 离心管的适配器；

4. 可选加速档和刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬。

5. 需含程序记忆功能，应具有单独的应用程序键。

6. 应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、位于机身前部的紧急开盖功能等。

7. 转子具有符合生物安全要求的气密性配件，可提供相关气密性证书。

8. 转子及适配器均可进行高温高压灭菌（121℃，20分钟），可满足杀灭阮病毒等的142℃，120分钟高温灭菌条件。

9.配件：

9.1固定角转子一个，最大容量 48×1.5mL/2.0 mL，最大相对离心力 ≥19,003×g，最高转速 ≥13,000 rpm，高速转子具有气密性快速锁定转子盖,且转子与转子盖均为金属材质，转子、转子盖和适配器可高温高压灭菌（121℃，20分钟）。

9.2水平转子一个，最大容量 4×250 mL，最高转速≥ 4,000 rpm，最大相对离心力 ＞3000×g；250mL吊篮四个，含吊篮盖，含15mL、50mL适配器、转子、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温灭菌（121℃，20分钟）。

	国产


