附表1

拟采购产品清单公示信息

| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 单位 | 简要技术要求和用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1 | 台 | 用于淋巴细胞亚群分析及CD4+T淋巴细胞计数等免疫评估，满足疾病监测与科研需求。技术要求：配备三激光12色光学系统，具备激光自动校准与电动聚焦调节；采集速率≥30,000细胞/秒，可选用FITC、PE、APC等常见荧光染料；具备全自动荧光补偿及双向LIS接口，带Levey-Jennings质控模块；配套不间断电源，仪器需要有国内医疗器械注册证书。 |
| 2 | HIV病毒载量检测系统 | 1 | 台 | 用于HIV、HBV、HCV的核酸定量检测，评估抗病毒疗效并指导临床。技术要求：核酸提取与扩增一体化设计，采用磁珠分离及实时荧光定量PCR技术，内标定量无需标准曲线；检测灵敏度＜15拷贝/mL，线性范围20～1.0E+07拷贝/mL；通量达8小时≥144测试，全流程自动化无需人工干预；试剂为2~8℃即用型，开封有效期≥90天；具备双向LIS连接及防污染措施；配套UPS电源，断电续航≥3小时，仪器需要有国内医疗器械注册证书。 |
| 3 | 纯水仪 | 1 | 台 | 为BSL-2实验室提供一级超纯水，用于试剂配制、样本稀释及仪器清洗。技术要求：以城市自来水为进水，三级水产水量≥28L/h，超纯水电阻率18.25MΩ·cm@25℃（符合GB6682-92一级水标准），TOC＜3ppb，内毒素＜0.001Eu/mL，RNase＜1pg/mL；具备定质取水、内循环净化及实时水质监测功能；耗材智能管理，带编码追溯；外壳及托盘耐强酸腐蚀、防静电；标配双波长紫外灯、UF超滤组件及0.22μm终端过滤器。 |
| 4 | 温湿度监控系统 | 1 | 套 | 对实验室及试剂存储区环境进行实时监测、记录与报警，保障试剂效价及BSL-2规范要求。系统共配置79个监控点（单温度37个、双温度11个、单温湿度31个）。技术要求：超低温传感器测温范围-200℃～+150℃，精度±0.5℃（-40℃～+85℃），温湿度传感器精度±0.5℃/±5%RH；支持4G通信直连互联网，提供3年流量；具备本地声光报警、10万条数据存储、可充电后备电池及Type-C供电；固件可在线升级；提供全套安装服务（含线路设计），且厂家在南宁有售后驻点。 |