## Sheet1
广西壮族自治区疾病预防控制中心实验室仪器设备市场征询表
| 公司名称： |  | 联系人及电话： |  |  |  | 提交日期：
序号 | 拟更新的设备名称 | 功能需求及技术参数 | 单位 | 国产/进口 | 数量 | 拟提供设备的技术参数及性能配置 | 单价（万元） | 品牌型号及生产厂家 | 交货周期 | 质量保证 | 售后服务 | 备注
1 | 液相色谱串联质谱仪 | 一、总体需求 1.系统要求：系统须兼具在线固相萃取(Online SPE)富集与常规直接进样两种工作模式。质谱前端须具备与离子色谱(国产与进口设备均可)切换使用的能力。质谱主机、在线SPE模块、离子色谱支持离线序列编辑与独立运行。 2、系统需满足：生活饮用水无需离线净化浓缩处理，水样直接取样后在online SPE UPLC MSMS系统上，水中11种全氟化合物的测定满足附录中检出限要求： 二、性能参数需求 （一）、 在线固相萃取系统 1、总体需求： 1.1设备为独立模块化在线固相萃取（Online-SPE）系统；可与多品牌的液质联用仪连接。可在液质自动液相进样和Online SPE进样之间自动切换。 1.2系统同时适配常压高效液相色谱HPLC、超高压液相色谱UHPLC，可匹配不同耐压等级色谱体系，满足GB/T 5750系列生活饮用水检测要求（消毒副产物、农药、PFAS、内分泌干扰物、微量有机污染物等）。 1.3 实现水样全自动在线富集、净化、洗脱、阀切换进样至液质，无需人工固相萃取前处理；支持大体积水样富集，显著提升低浓度污染物方法检出限，适配疾控饮用水常规与应急监测。 1.4 后期可升级一带二自动进样功能，即一台进样器同时协调控制两台色谱仪器完成自动进样。可同时由两台色谱（不限品牌）系统共享，包括GC-GC、GC-LC、LC-LC等的不同组合；两台色谱系统可实现通讯信号同步协调，同时独立编辑各自样品表并上传至各自色谱系统，系统可自行根据两台色谱进样方法进行时间重叠优化运行；样品表编辑可做样品序列插队运行；可以实现不同进样方式的重叠运行（非一台停止一台运行）。 2、大体积进样 2.1 进样功能：软件上可实现进样量、取样速度、进样速度、进样前/后的停滞时间、进样针进样前/后洗针次数、样品润针次数等值的设定。具有样品瓶瓶底探测功能，样品极微量也能进行取样分析； 2.2 进样方式：可通过定量满环进样，也可以通过进样针精准进样，进样体积可任意设置，标配10mL进样针，最大上样量可扩展到100mL或更大。 2.3 自动洗针模块：可采用四种不同极性溶剂，对进样针内外壁快速冲洗，减少样品残留；洗针溶剂最大流速不低于36mL/min，保障清洗效果； 3、 SPE驱动系统 3.1 溶剂数：四元溶剂驱动系统； 3.2 最大输液压力：≥45MPa/450Bar/6500psi 4、双柱在线固相萃取（Online SPE） 4.1、 配置最高耐压15000psi的超高压多通道切换阀，以适配HPLC或者UPLC系统，保证足够的流路切换； 4.2、可同时装载两根SPE柱，两个流路、两根在线SPE柱平行运行，一个流路做清洗及柱平衡，另一流路进样检测，两根SPE柱可反复使用； 4.3、使用可再生的SPE柱，SPE柱前端安装过滤装置，保护SPE柱使用寿命，可根据所测试的样品自行选择不同填料的SPE柱进行串联，前端接有Filter，除去样品大粒径杂质，以适应不同检测项目的需要； 4.4 通过软件控制进样和阀门的切换过程，实现二维在线固相萃取技术； 5、 控制软件 5.1、直观的编辑界面，可快速的对在线SPE的阀切时间、泵流速、泵流量和比例进行编辑； 5.2、全新的中文控制软件，自动计算前处理过程与色谱运行的重叠过程，控制软件可以同步相应的样品表信息到对应的色谱工作站，可同时兼容不同品牌的色谱工作站同时协同通信； （二）、超高效液相色谱系统 1输液泵 1.1泵类型：二元高压泵 1.2最大耐压：≥15,000 PSI 1.3流速范围：0.0001 - 2.0000 mL/min或更宽 1.4流速准确度：± 1%（指定条件下） 1.5流速精确度：≤ 0.075％RSD或≤ 0.02minSD，其中较大值 1.6浓度梯度范围：0-100%（0.1%步进） 1.7梯度混合准确度：± 0.5%（指定条件） 1.8 pH范围：1–14 1.9自动清洗组件：标配 1.10脱气装置：≥5通道 1.11多流路切换功能：当运行含盐流动相时，可由色谱工作站软件指令或面板控制，实现含盐流动相到水相的切换，完成管路冲洗，无需人工插拔管路。 2自动进样器 2.1 进样范围：0.1-50 uL。 2.2 进样精度：≤0.3% RSD（典型值0.5ul） 2.3 进样交叉污染：≤0.0015%（无清洗，指定条件）。 2.4 样品瓶位数：≥160位(1.5ml-2ml样品瓶)。 2.5 进样准确度：≤±1%（5μL进样量，n=20）。 2.6 样品冷却温度设定范围：4-45℃（室温30℃且湿度70%以下时，可冷却至4℃） 2.7 pH值范围：1-14 3柱温箱 3.1温度控制类型：强制空气循环 3.2温度控制范围：室温-10℃-100℃ 3.3温度准确度：±0.5℃ 3.4温度精度：±0.05℃ 3.5可放置色谱柱尺寸及数量：250 mm×6根；300 mm×3根 （三）、三重四极杆质谱系统 1.离子源 1.1离子源：独立（非复合源）的可加热电喷雾离子源（ESI）和大气压化学电离源APCI 1.2离子源性能：90度垂直喷雾角度设计，先喷雾后加热保障喷雾气流稳定性；另有辅助加热气加热和聚焦，提高离子化效率。 1.3 ESI和APCI更替：ESI源与APCI源独立工作互不干扰；更换离子源时，只需通过插拔式更换，方便快速，无需更换电缆数据线、无需卸真空系统 1.4 离子源最高加热温度：≥650℃ 1.5 离子源流速范围：ESI离子源流速范围在200 µL/min to 2.0mL/min或更宽 1.6 离子源排废设计：离子源带有专有废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间 1.7 反吹气设计：防止离子簇，保护热不稳定离子，降低中性分子的引入 1.8 离子源接口:将锥孔设计和十二极杆，四极杆相结合的传输聚焦技术，适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液 1.9 全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正 1.10离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果 1.11离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全 1.12离子源的清洗维护，无需卸真空 2. 质量分析器 2.1 质量分析器名称：三重四极杆 2.2 离子导入单元：离子引入部分拥有高压离子聚焦技术，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率；可以在目标前体离子上方产生高100 m/z拦截，在离子导入单元过滤干扰离子提升Q1四极杆选择性；加速电极的设计可以确保离子在Q0和Q1之间的传输速率更加匹配，提升检测速度和通量 2.3 碰撞池：带有线性加速设计，有效去除中性分子降低噪音减少交叉污染，保证MS高通量分析能力 2.4 气源要求：氮气发生器供应氮气即可 3. 质谱参数 3.1 灵敏度： 3.1.1 标准品灵敏度：1 pg 利血平（+）氯霉素（-），柱上进样，信噪比S/N ≥ 6,000,000:1； 3.1.2 仪器检测限IDL：0.5 fg 利血平，柱上进样（m/z 609/195）< 0.14 fg，进样10针，RSD<3%；0.5 fg 氯霉素，柱上进样（m/z 321/152）< 0.14 fg，进样10针，RSD<3% 3.1.3 草甘膦灵敏度与重复性验证实验：按照 GB 23200.122-2026 规定的色谱条件进行分析，采用色谱柱 Metrohm Metrosep A Supp 5（4.0 mm × 150 mm × 5 μm）。流动相 A 为水，流动相 B 为含 200 mmol/L 碳酸氢铵及 0.05% 氨水的水溶液。在柱上进样量为 0.5pg的条件下，对草甘膦进行检测。结果表明，在未进行数据平滑且基于 peak-to-peak 方式计算信噪比的情况下，目标峰信噪比（S/N）大于 10，满足痕量检测要求。此外，在柱上进样量为 0.5pg的条件下连续进样至少 8 针的峰面积相对标准偏差（RSD）小于 3%。 3.1.4 超痕量检测灵敏度与重复性验证（PFAS化合物）：在柱上进样量为 0.2 fg 的条件下，对全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧杂庚酸进行检测，采用多反应监测（MRM）模式，离子对为母离子为m/z 395，子离子为m/z 85 。结果表明，在未进行数据平滑且基于 peak-to-peak 方法计算信噪比的条件下，目标峰信噪比（S/N）大于 30。此外，在 0.2 fg 柱上进样条件下连续进样 10 针，峰面积相对标准偏差（RSD）小于 5%。 3.1.5一针进样分析，采用APCI电离源对双酚S（BPS）进行检测，双酚S（BPS）：在浓度为0.00125 μg/L、进样体积为5 μL条件下，信噪比（S/N）>10；连续进样10针，峰面积的变异系数（CV）≤5%。 3.1.6在除MRM离子对通道数量外，其余实验条件（包括液相条件、50种农药的质谱参数及离子源参数等）均保持一致的前提下，在5 µg/L的浓度下进样2 µL的情况下对比两种质谱采集方法对50种农药响应强度的影响。方法1：针对50种农药进行检测，每种农药设置2个MRM通道，共计100个MRM通道；方法2：设置800个MRM通道，其中包含与方法1条件完全一致的50种农药对应的100个MRM通道。分别提取两种方法下50种农药的MRM提取离子流（XIC）色谱图，所有50种农药的峰高差异均小于±20%。峰高差异的计算公式如下：（方法1的峰高-方法2的峰高）/方法1的峰高 X 100%。样量为 1pg的条件下连续进样至少 8 针的峰面积相对标准偏差（RSD）小于 3%， 3.2 极性切换时间：≤10 msec, MRM或Scheduled MRM模式 3.3采集速度MRM：＞700 MRM/sec 3.4 三重四极杆扫描范围：5-2000 m/z或更宽 3.5 四极杆质量稳定性： 0.1 Da / 24 hours 3.6 最小Dwell Time: ≤0.8 msec 3.7 常规扫描模式：全扫描Full Scan、子离子扫描Product Ion Scan、前体离子扫描 Precursor Ion Scan、中性丢失扫描Neutral Loss Scan、多反应监测扫描MRM、选择反应监测扫描Scheduled MRM、混合扫描Mixed Scan Mode、正/负离子模式快速切换扫描 Polarity Switching Scan 4. 检测器 4.1 无正负离子歧视效应，使用寿命长，数据稳定性高 4.2 动态范围≥6个数量级 5. 数据处理系统 5.1 电脑工作站：品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）一台，Intel Xeon W-2245 8 Core Processor, 32GB RAM memory, 2x1 TB Solid State, Windows 10英文操作系统（64 bit），23英寸电脑显示器或同档次配置 5.2 软件：具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；具备中、英文语言操作界面选项，可以实现高效的仪器调谐和方法优化 5.3 方法包： 5.3.1提供农药方法包：一针进样同时检测＞600种农药，该方法包提供完整的MRM离子对列表及保留时间信息、离子源参数、色谱柱信息、液相梯度、流动相条件等完善的实验方法，拿来即用（非离子对信息） 5.3.2 提供兽药方法包：方法数据库支持一针进样同时检测＞500种兽药残留，提供完整、标准化的实验方法包，涵盖MRM离子对及其保留时间信息、离子源参数、色谱柱配置、液相梯度及流动相条件等关键要素 5.3.3提供保健品非法添加方法包：一针进样同时检测＞400种保健品非法添加目标化合物，该方法包提供完整的MRM离子对列表及保留时间信息、离子源参数、色谱柱信息、液相梯度、流动相条件等完善的实验方法，拿来即用 5.3.4提供新污染物方法包：支持一次进样即可完成＞400种新污染物化合物的检测，配套提供完整的方法学参数，包括MRM，离子对列表及保留时间、离子源参数、色谱柱信息、液相梯度及流动相条件等。 5.3.5 提供毒物方法包：一针进样同步完成＞ 1200 种毒药物相关化合物的检测，配套提供包含完整 MRM 离子对列表、保留时间参数、离子源参数、色谱柱信息、液相梯度程序、流动相配置条件在内的全套实验方案。 四. 配置清单 1.Online SPE 系统一套（含大体积进样模块1套、驱动泵1套） 2.超高效液相色谱系统一套（含高压二元梯度泵 1套、自动进样器 1套、柱温箱 1套） 3.三重四级杆质谱仪主机（含工作站1套和数据输出系统1套） 1套 4.独立的ESI离子源 1套 5.能够控制online SPE、超高效液相色谱系统、质谱系统的仪器控制及数据处理软件 1套 6.机械泵1套 7.氮气发生器 1套 8.UPS电源 1套 9.耗材一批：萃取柱子3包，C18色谱柱 3根（1.7um 2.1*100mm或类型规格）、泵油 2瓶、ESI喷针2根、样品瓶（含盖子）500个、溶剂瓶（含盖子）5个、调谐液标准品1 套、液相密封圈1套 | 台 | 国产 | 1
2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 一、总体要求 1. 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）为三重四极杆型或高分辨磁质谱型或高分辨飞行时间型。 2.满足《GB 5009.268-2025 食品安全国家标准 食品中多元素的测定》中“第一篇 食品中多元素的测定 第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)”，《GB 5009.267-2020 食品安全国家标准 食品中碘的测定》第一法 电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）和《GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法》第6部分：金属和类金属指标电感耦合等离子体质谱法的方法要求。 5.仪器工作环境：温度：15-30℃，湿度＜80%（无冷凝）；电源：单相200-240V，50 Hz。 二、技术要求 1. 进样系统 1.1 配备同心雾化器、旋流雾室和4通道蠕动泵，蠕动泵泵速≥120 rpm。 1.2 炬管和中心管采用一体式设计，等离子体气（冷却气）和辅助气无需手动连接气管。 1.3雾化室直接连接到炬管的基座上，雾化室出口与炬管入口之间连接距离＜2cm。 1.4 雾化室：具有半导体制冷模块和雾室配合使用。 1.5进样系统具有全景式彩色等离子体观测窗，可实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积。 2.全基体进样系统（AMS） 2.1仪器标配在线气体稀释装置，可直接测定总溶解固体量（TDS）≥25%的样品溶液，并可实现样品氩气气体稀释，稀释倍数大于200倍。 2.2可通入99.99%的氧气和甲烷进行样品分析。 3.等离子体及射频发生器 3.1离子源：高频率自激式全固态射频发生器。 3.2射频功率范围：400-1600 W，连续1W可调。 3.3二次放电消除技术：具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬。 3.4 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，如需外部水冷线圈需额外配置3个等离子体工作线圈作为备用。 3.5 等离子体炬位XYZ三轴可实现计算机全自动调节。 4. 气体控制：使用不少于8个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），1路全基体进样系统气和4路碰撞反应气。 5.接口系统 5.1包含采样锥和截取锥。 5.2采样锥孔径≥1.0mm，截取锥孔径≥0.8mm。 5.3采样锥与截取锥之间不使用任何气体。 6.离子偏转聚焦系统 采用正交90度离子偏转设计，无需对提取透镜和离子透镜做任何的清洗和维护。若需要维护提取透镜和离子透镜的设计，则承诺终身免费上门维护。 7.第一个四极杆质量分析器 7.1 可用作质量分析器或将离子引导至四极杆通用池，可以进行单质量数筛选。 7.2 与主四极杆长度规格完全一致，驱动频率≤2.5MHz，分辨率优于0.1amu。 7.3 可单独作为质量分析器使用。 7.4 质谱范围：1-285amu。 7.5四极杆扫描速度＞4000 amu/s。 8.碰撞/反应池系统 8.1碰撞反应池体内部应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，实现强反应性气体下反应副产物的去除。 8.2碰撞反应池具有轴向加速功能，可对轴向加速电压进行优化。 8.3可以使用包括氨气、氦气、氢气、甲烷、氧气等多种碰撞或反应气体及混合气。 8.4各类反应气间可实现在线混合。 8.5碰撞反应气流速可设置＞12 mL/min。 8.6单次样品分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换。 8.7高低浓度同时检测功能：在不改变仪器条件的状态下，一次进样，可对大豆肽粉中百分含量的Na/Mg/P/K/Ca，ppm级别的Fe/Cr/Cu/Zn/Mn，ppb级别的As/Cd/Pb/Li/V同时检测，加标回收率在95%-105%之间。 8.8高盐分样品（食用盐、酱油等）中低含量元素抗干扰性能：1000mg/L氯化钠溶液作为模拟食用盐样品，50ppt的Se标液加标回收率优于95%。 8.11生活饮用水碘（I）测定专项性能，依据《GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》，采用0.25% TMAH碱化介质，测定127I（内标128Te），校准曲线相关系数R²≥0.999；低中高三组加标回收实验回收率在90%-110%之间；方法检出限（MDL）≤ 0.1μg/L；高浓度样品（≥300 μg/L）进样后，清洗空白残留 ≤0.6 μg/L。 9.第二个四极杆质量分析器 9.1 驱动频率≥2.5MHz，可实现精确质量数筛选，分辨率优于0.1amu。 9.2 质谱范围：1-285amu。 9.3 四极杆扫描速度＞4000 amu/s。 10.检测器 10.1长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。 10.2 检测器瞬时采集速率≥100000数据点/秒。 10.3动态线性范围至少14个数量级，能够满足从ppt级到百分级浓度的测定，在同一次运行中同时测定痕量与常量元素。 11.真空系统 11.1 具备四级真空系统，配备多入口的涡轮分子泵和耐腐蚀惰性机械泵。 11.2 关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达10-8Tor。 12. 软件 12.1可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。 12.2 ICP-MS操作软件允许在10台以上电脑脱机安装并处理数据以及操作演示等。 12.3 仪器提供接口将生成的数据集直接从软件发送至LIMS系统。 13.仪器性能指标 13.1 灵敏度：低质量数：≥200M cps/ppm，中质量数：≥800M cps/ppm，高质量数：≥400M cps/ppm。 13.2背景：＜0.5cps。 13.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。 13.4 仪器检出限：Be ≤0.1ppt，In ≤0.05 ppt，U≤0.05 ppt。 13.5 稳定性：短期稳定性（RSD）：≤2%（20分钟），长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时）。 13.6 质谱校正稳定性：≤0.025amu/24h。 13.7 同位素精度：Ag107/Ag109≤0.08%。 13.8 在1600W等离子体条件下，Li, Na, Mg, Al,K, Ca, V，Fe，Co，Ni，Cu和Zn等元素背景等效浓度小于1ppt。 13.9 在不改变其他仪器条件（如氦气流速、等离子体功率等）的情况下，可在一次样品运行中对1000ppm钠标准溶液进行15个以上不同灵敏度的检测。 13.10 可以在一次样品运行中对不同元素进行不同比例的稀释。如：1000ppm钠和10ppb铅混合溶液在一次分析中两者的强度相差不超过5%。 13.11 具有分析亚微米（0.6μm）至微米（10μm）级粒径范围内微塑料的能力。 14.高通量快速进样系统 14.1 自动进样器通过ICP-MS软件控制，可实现自动取样、自动分析和结果报出。 14.2 进样器具有自动保护功能，当进样器探头接触到一个有盖的样品瓶时，自动触发保护措施。 14.3 样品架采用耐强酸、强碱和高基体腐蚀性材质。 14.4 自动进样器具备不同状态LED显示功能，可变色区分待机、运行或错误等状态。 14.5 具有三轴可编程智能加减速设置。 14.6 自动进样器可通过独立软件控制，允许用户自定义取样参数，例如取样深度和取样速度等，或由ICP-MS软件进行直接控制。 14.7 自动进样器位数：支持3个样品架（最大270位），标准溶液具备独立的放置位置。 14.8 自动进样器具有可变速三通道蠕动泵，可实现双通道清洗槽的清洗和废液排出。进样臂可进行高速运动并快速取样，取样时间≤5秒。 14.9 自动进样器样品架可配备不同规格的样品管，包括50mL，15mL和8mL等。 14.10 自动进样器适用于多种类型样品的进样，可选配水溶液、有机样品和超净样品消耗品配件。 15. 高通量组件 15.1 所配置的高通量组件可直接安装在ICP-MS上与自动进样器联用，并由ICP-MS操作软件直接控制进行高通量进样分析。 15.2 高通量系统采用无金属流体管路的结构，并配备高速真空泵。 15.3 配备一体化可变速的4道蠕动泵，可进行样品、废液和内标溶液等的高效传输。 15.4 配备高通量7通道快速切换阀，可在线加内标，在线混合，可进行样品加载状态和进样状态的快速切换。 15.5 配备不同规格的阀定量环，包括0.25mL，0.5mL，1.0mL，1.5mL等规格。 三、配置要求 1.多重四极杆电感耦合等离子体质谱仪 1套。 2.PFA雾化器3个，PFA雾化室2个，石英雾化室3个。 3.高通量快速进样器系统1套，进（取）样针5根，阀定量环（0.25mL，0.5mL，1.0mL，1.5mL）各5套。 4. 设备性能调试溶液5瓶。 5.铂金采样锥和截取锥3套；镍采样锥和截取锥3套、石英矩管5支、采样锥垫片5个、进样泵管50支、废液管50支、进样毛细管5套、多元素混合标准溶液2瓶、内标混合标准溶液2瓶等。 6. 数据处理系统1套。 7.数据输出系统1套。 | 台 | 国产 | 1
3 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪（吹扫捕集、三合一进样器） | 1. 工作条件 1.1 工作电压：220V，50Hz。 1.2 温度：4℃-40℃。 1.3 湿度：<90%相对湿度。 2. 全自动样品前处理平台技术指标 2.1系统要求： 2.1.1该系统包含全自动样品前处理平台。 可实现油脂中氯丙醇酯和缩水甘油酯全自动前处理及进样分析。具备以下功能：1）自动控制样品加热振荡；2）自动添加多种溶剂；3）自动添加内标溶液；4）自动涡旋样品；5）自动控制酯键断裂反应时间和温度；6）自动液液萃取操作； 7）自动溶液的脱水干燥； 8）自动控制衍生化等化学反应；9）自动进样GC-MSMS分析；10）自动完成加标回收实验，所有操作由电脑软件控制完成，中间无需任何人工介入。 2.1.2 同等配置下实现自动顶空进样功能 2.1.3 同等配置下可实现自动固相微萃取功能 2.1.4 可实现自动配置标准曲线的功能 2.2 全自动样品前处理平台硬件及性能 2.2.1 样品传输模块/机械臂 2.2.1.1 仪器可以移动样品瓶至不同模块，完成各种操作。 2.2.1.2 样品数：可同时摆放2ml进样瓶至少162个。 2.2.1.3 仪器机械臂具有X、Y、Z轴三个方向移动的功能，X轴方向最大移动距离不低于1.2m要求。 2.2.2 加液针/进样针/托架 2.2.2.1针托架：2个，配置芯片，自动识别不同加液针或进样针摆放位置 2.2.2.2 常用加液针/进样针： 10μL、 100μL、 1000μL 2.2.2.3 进样针多种体积可选： 10 μL、 100μL、 250μL、 1mL 可准确添加体积在 100-1000μL之间的内标、水解、酸化、萃取和衍生试剂。 2.2.2.4 仪器具有换针功能。可根据取样体积或试剂，自动选择不同样品针。 2.2.3 样品加热振荡模块 2.2.3.1 可以对样品瓶中的样品进行自动控温加热和涡旋振荡操作。 2.2.3.2 加热温度范围：室温到200℃，温度允许偏差为±1℃。 2.2.3.3 涡旋振荡速度：250-750rpm，涡旋速度允许偏差为±1rpm。 2.2.3.4 样品瓶位数：6位。 2.2.4 快速洗针模块 2.2.4.1两条溶剂通路，可连两种溶剂（极性或非极性溶剂） 溶剂瓶体积不限。 2.2.4.2每条溶剂通路，配置1个隔膜泵， 清洗溶剂可连续泵入溶剂驻留模块。 2.2.4.3可同时清洗进样针内管和外壁。进样针插入清洗管内，通过吸取和排出动作，清洗针管内部。流动溶剂可以清洗样品针外壁。 2.2.4.4废液直接从内部连通管路流入废液出口。 2.2.4.5废液瓶体积不受限制。 2.2.5 样品涡旋模块 2.2.5.1 按照设定时间，自动完成样品涡旋操作。 2.2.5.2 涡旋速率：250~2000 RPM之间可调。 2.2.6 控温制冷模块 2.2.6.1 温度控制范围：4℃-40℃，温度准确性<±1℃。 2.2.6.2 可以摆放2ml、10ml溶剂瓶。 2.2.7 溶剂模块 2.2.7.1 配置2个溶剂模块，共6个100mL溶剂瓶 2.2.7.2可盛放 NaOH-甲醇、酸化 NaBr和 叔丁基甲醚、甲苯、衍生试剂等各种试剂； 2.2.7.3体积 100ml。 2.2.7.4仪器可自动吸取不同溶剂瓶中液体。 2.2.8 洗针模块 2.2.8.1 配置2个洗针模块，共10个10mL溶剂瓶； 2.2.8.2 洗针模块可用于洗针，盛放洗针溶剂，可选配废液接口，连接废液瓶，也可盛放内标溶液、衍生试剂或小体积反应溶剂。 2.2.9 样品盘/样品盘托架 2.2.9.1 每个托架可摆放 3个样品盘； 2.2.9.2 样品盘类型：3×2mL盘， 54位 2.2.9.3 样品瓶盖：磁力瓶盖 ，通过磁力，可移动到不同模块上，进行不同前处理操作；普通瓶盖 可用于直接进样用。 2.2.10 自动进样GC-MSMS 2.2.10.1 前处理完成的样品，可以直接进样至GC-MS/MS，质谱开始样品分析。 2.2.10.2 样品前处理的控制系统集成到GC-MS/MS工作站中，统一由GC-MS/MS工作站进行控制。 2.2.11 顶空进样模块 2.2.11.1样品盘最多可同时放置不少于45个20mL顶空瓶，30个10mL顶空瓶 2.2.11.2 可以对样品瓶中的样品进行自动控温加热和涡旋振荡操作。 2.2.11.3 加热温度范围：室温到200℃，温度允许偏差为±1℃。 2.2.11.4 涡旋振荡速度：250-750rpm，涡旋速度允许偏差为±1rpm。 2.2.11.5 样品瓶加热位数：不少于6位，可实现重叠加热功能。 2.2.12 µ-SPE模块 2.2.12.1 自动化在线内标添加。 2.2.12.2 自动化在线溶剂标准曲线或基质标准曲线配置。 2.2.12.3 配备农残样品QuEChERS 自动化净化脚本（购买相应耗材和服务后可实现） 2.2.12.4净化后的样品可实现自动化内标添加，1uL-500uL区间任一体积添加，可选择设定每增量0.1uL。 2.2.12.5净化后的样品可实现自动化保护剂添加，2.5uL-500uL区间任一体积添加，可选择设定每增量0.1uL。 2.2.13系统控制软件及计算工具 2.2.13.1系统自带调试完毕的3-氯丙醇酯和缩水甘油酯分析方法包。 2.2.13.2 控制软件可直接控制样品传输模块、加热振荡模块、内标添加模块、溶剂添加模块、涡旋模块、控温制冷模块等。 2.2.13.3 定量软件中必须集成缩水甘油的计算工具，计算流程符合GB5009.191征求意见稿的第二篇第一法，可在定量软件中直接生成常规标准曲线及转化标曲，自动计算缩水甘油高估值，并且可自动扣除高估值得到真实含量。 2.3 油脂中氯丙醇酯和缩水甘油酯自动检测的要求及系统性能验收指标 2.3.1 要求动植物油脂样品无需前处理可直接上仪器分析。其他样品，经过脂肪提取步骤后，脂肪部分可直接上仪器分析。 2.3.2系统可以实现GB5009.191修订版征求意稿第二篇第一法、第二篇第三法以及ISO18363-1、ISO18363-4方法。 2.3.3系统能够不低于32个样品/天的分析量。（以油脂样品计，可同时得到氯丙醇酯和缩水甘油酯的含量）。 2.3.4全自动方法.自动实现缩水甘油酯转化实验过程 2.3.5食用油中氯丙醇酯和缩水甘油酯浓度检测重复性RSD<10%，回收率在90-110%之间 （0.1mg/kg, N=6, GC-MS/MS分析）。 2.4售后服务 2.4.1自动前处理平台跟GCMSMS为同一供应商，由同一供应商统一提供售后服务 2.4.2供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。 2.4.3仪器保修期自验收合格日期起为12个月 2.4.4厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷。 3. GC-MS/MS平台技术指标 3.1 系统要求 3.1.1仪器具备ACT认证，具备绿色实验室标识，需提供ACT认证资质证明。 3.1.2气相主机具有大尺寸彩色触摸屏操作界面，有三种用户操作界面，即软件、彩色触摸屏和浏览器界面，用户可实现远程操作和监控仪器。 3.1.3仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器。 3.1.4气相主机操作系统包含中英文操作语言（需提供语言选择界面照片） 3.1.5 具有保留时间锁定功能，厂家应提供浓度为1000 ppm的C9-C33正构烷烃混标溶液50 mL，装机培训时派遣全职驻场应用工程师配合仪器方法调整工作。 3.1.7 具有柱中反吹功能，反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行，反吹功能需按应用方法现场验收。（需提供软件柱中反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件） 3.1.8 提供柱中反吹应用于食品中氯丙醇酯的检测方案和结果展示，要求在柱1反吹的同时实现柱2进样，提供SCAN模式下反吹和非反吹模式谱图，并标注反吹对于苯硼酸干扰的消除。 3.2气相色谱仪 3.2.1柱箱 3.2.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温 3.2.1.2升温速率：最大升温速度100˚C/min，以0.01 ˚C /min增加 3.2.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒 3.2.1.4控温准确性：0.01℃ 3.2.2惰性分流/不分流进样口 3.2.2.1 可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫， 3.2.2.2最大压力可到100psi 3.2.2.3 最高使用温度400˚C 3.2.2.4 分流比设置不低7500:1 3.2.3多模式进样口 (带电子气路控制) 3.2.3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi 3.2.3.2 最高使用温度450˚C, 采用液氮 (可冷却至-160˚C) 或干冰冷却 (可冷却至-70˚C)，提供厂家官方盖章证明 3.2.3.3 进样口可以程序升温阶数不少于10阶 3.2.3.4 最大升温速率：最大升温速率不小于900˚C/min 3.2.3.5 进样模式：热不分流模式、冷不分流模式、溶剂放空模式（提供操作文件证明） 3.3 质谱部分 3.3.1 质量数范围：10-1000 m/z 3.3.2 仪器检测限指标及灵敏度（以30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准）： IDL(MRM): ≤3.0 fg，10fg OFN 连续8次进样m/z 272→222 处的 MS/MS 离子对所得峰面积精密度在 99% 置信水平下统计得出，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm。 3.3.3分辨率：0.4~4amu分辨可调 。 3.3.4 碰撞池以氮气为碰撞气。 3.3.5 具有氦气消除功能，氦气消除气体流量范围在0.5~4.0 ml/min可调。 3.3.6 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小MRM扫描时间：0.5ms 。 3.3.7 无损双灯丝设计，灯丝电流：0-280uA。 3.3.8 离子源:配置EI源,最大离子化能量不低于80eV（如不能达到，需配置一套热裂解仪） 3.3.9 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热) 3.3.10 质谱真空系统：二级真空系统，由高性能分子涡轮泵提供高真空，抽速不小于300L/S。 3.3.11 扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）、触发产物离子扫描（tMRM） 3.3.12具备触发式MRM功能，提供官网链接和厂家盖章产品彩页。 3.3.13 质谱工作站软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能，提供两种功能及未知物分析功能的软件操作界面证明 4.配置要求： 1.气相色谱仪主机，1套； 2.惰性分流/无分流进样口，1个； 3.多模式进样口，1个； 4.质谱接口，1个； 5. 全自动样品前处理平台，1套； 6.三重四极杆质谱仪主机，1套； 7.用于MS/MS的碰撞池套件，1套； 8.原装工作站软件，1套； 9.NIST最新版谱库，1套； 10.气相色谱起始工具包，1套； 11.色谱柱安装专用工具，1个； 12. HP-5柱，30 m，0.25 mm，0.25 um，7 英寸柱架，1根； 13.不粘连BTO进样隔垫（50/包），1包； 14.不粘连衬管O形圈（10/包），1包； 15.密封垫圈（适用于0.1–0.25 mm的色谱柱，10/包），1包； 16.超高惰性衬管（分流/不分流，5/包），1包； 17.带垫圈的超高惰性分流平板，10个； 18.自紧型手拧柱螺帽（带锁定环，用于气相色谱端），2个； 19.自紧型手拧柱螺帽（带锁定环，用于质谱端），2个； 20.备用进样针（10μL），1支； 21.备用真空泵油，1L； 22.备用离子源清洁工具包，1包； 23.载气净化过滤器，1套； 24.样品瓶套装（2ml、透明、含盖垫、100个/盒），1盒； 25.样品瓶套装（2ml、棕色、含盖垫、100个/盒），1盒； 26．数据处理及输出终端； 27.氯丙醇酯和缩水甘油酯方法交付包，1套； 28.高纯氦气钢瓶1套； 29.高纯氮气钢瓶1套； 30.指纹图谱相似度智能判读软件，1套； 31.停电期间不停机保障设备1套。 | 台 | 国产 | 1
4 | 气相色谱质谱联用仪（吹扫捕集、三合一进样器） | 1. 工作条件：电压220VAC±10％，温度10--30℃，湿度：20％--80％ ； 2. 功能需求：仪器应具备吹扫捕集、顶空进样、固相微萃取等功能。 3.气相色谱仪部分： 3.1柱箱 3.1.1柱箱温度：室温以上5˚C～450˚C，≥24梯度/25平台程序升温；投标文件中提供相关证明材料并加盖公章（包括但不限于彩页或官网或功能截图等）； 3.1.2升温速率：升温速度≥140˚C/min，以0.01˚C/min增加；投标文件中提供相关证明材料并加盖公章（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）； 3.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C ≤3.5min； 3.1.4控温准确性：≤0.01℃； 3.1.5具有柱中或柱后反吹功能，且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行； 3.1.6柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，方便安装和更换色谱柱； 3.2流路控制系统 3.2.1最大压力设定范围：0~1035kPa(0~150psi)或更宽； 3.2.2压力设定精度：≤0.001psi； 3.2.3流量设定范围：0－1250mL/min He或H2，0～600 mL/min N2； 3.3进样口系统 3.3.1进样口可以程序升温阶数≥6阶； 3.3.2分流/不分流毛细管进样口； 3.3.3压力、流量和分流比可通过流量控制系统进行数字化设定； 3.3.4支持恒流、恒压、程序增加流速、程序升压及压力脉冲等操作模式及恒线速度控制功能； 3.3.5进样模式：热分流/不分流模式、冷分流/不分流模式、直接进样模式； 3.3.6分流比设定范围：0～12000或更宽； 3.4三合一进样器： 三合一自动进样器，包含：进样器主机，液体进样模块，固相微萃取进样模块，顶空进样模块及相应耗材； 3.4.1可实现液体、顶空、SPME多种进样模式，运行过程中可自动切换进样针与萃取纤维，无需人工更换配件； 3.4.2搭载内置芯片的智能进样针、智能SPME针、智能箭型SPME 针。具有耗材管理功能，可以读取并显示智能进样针、智能SPME针、智能箭型SPME 上芯片信息，这些信息包括耐受温度、使用历史、使用日期以及运行次数等； 3.4.3最大样品针加热温度≥150℃，捕集阱最大加热温度≥350℃； 3.4.4 六位及以上孵化器，最高加热温度≥200℃； 3.4.5样品瓶容量：标配2mL样品瓶≥160位； 3.4.6顶空瓶容量：≥45位 10/20mL样品瓶； 3.4.7设备由质谱软件统一控制，软件内置顶空进样、液体进样、SPME进样、添加内标物、配制标准曲线、苯酚衍生化方法文件，可在数据文件中查阅自动进样器参数； 3.5吹扫捕集装置：水土一体型吹扫捕集装置，含专用软件、专用吹扫组件、自动进样器 及捕集管，内置质量流量控制器，样品瓶≥140个，隔垫≥140个等相应耗材； 3.5.1≥80个样品盘位，注射取样范围：1～25ml，取样精度：＜1％ RSD； 3.5.2注入系统至少有3内标位，采用3态分流阀上配置的2通配置阀控制注入容量； 3.5.3具有自动稀释样品功能，水样可按以下比例设置自动稀释：1:100、1:50、1:25、1:10、1:5、1:2； 3.5.4具有高温纯水清洗功能和甲醇清洗功能，可自定义清洗取样针和玻璃瓶的使用量和次数； 3.5.5具有质量流量控制系统(MFC)，流量控制范围5～500ml/min；有泄漏自检和过压监测功能； 3.5.6采用U型捕集阱技术和吹扫干燥程序去除进入GC柱的水份； 3.5.7设备由质谱软件统一控制，软件内置了大多数应用的预设方法，用户可以直接调用，也可以根据自己实际需求重新编辑制定方法； 4.三重四级杆质谱仪部分 4.1仪器性能： 4.1.1质量数范围：≥5－1050m/z； 4.1.2灵敏度：EI Scan : 1pg OFN，S/N ≥5000（氦气载气）（作为现场安装验收指标） EI MRM : 100fg OFN，S/N ≥200000（30m色谱柱） 4.1.3仪器检测限IDL（MRM）：≤0.3fg，2fg 八氟萘（OFN）八次连续不分流进样（置信区间为99％）； 4.1.4分辨率：0.4～4amu分辨可调； 4.1.5扫描速率：最大扫描速度≥20000 amu/秒,最大MRM速度≥850通道/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms； 4.1.6最小驻留时间(Dwell Time)：≤0.5ms; 4.1.7最小事件时间（Event time）：≤3ms； 4.1.8最大采集事件数（Event数）：≥2000； 4.1.9最大离子监测通道数：16ch/1 event； 4.1.10一次进样最多设置MRM通道数: ＞31000； 4.2 离子源:采用离轴偏转结构，离子源采用前开门设计，在常压下可轻松进行离子源的清洗和维护，维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝四极杆损伤风险； 4.2.1 标配EI源，PCI和NCI可选 4.2.2离子化能量：10～200eV或更宽； 4.2.3离子源温度：独立控温，140～350℃； 4.2.4灯丝电流：5～200μA（发射电流）或更宽；双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称； 4.2.5 GC-MS接口温度：50～350℃或更宽； 4.2.6 抽真空及系统放空时间≤15分钟； 4.3 质量分析器： 4.3.1具备MS-MS模式，采用Q1-多极杆碰撞池-Q3结构； 4.3.2配备预四极的高精度全金属钼四极杆，预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染； 4.3.3四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性； 4.3.4碰撞池采用氩气作为碰撞气，碰撞能量0-60eV连续可调； 4.3.5 Q1之后采用离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声； 4.4.扫描功能 4.4.1.扫描方式：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。 4.4.2.支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息，同时配备高速扫描控制功能，最大程度的减小高速扫描时数据灵敏度下降和质谱图正确性下降的问题 4.5检测系统 4.5.1.二次电子倍增管，配备偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿极 4.5.2.离轴连续打拿电子倍增器 4.5.3.动态范围：8×106 4.6真空系统 4.6.1.高真空：＞380L/s 双入口差动式涡轮分子泵排气系统（供涡轮分子泵抽力的证明图片） 4.6.2.低真空可选配：＞100L/min的无油前级泵，可为真空系统提供洁净无油环境，无需更换泵油，三年免维护，保修三年。 4.6.3. 标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。 5.数据处理系统及质谱库 5.1软件：气质串接软件应同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积功能； 5.2工作站软件可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法；支持自建库及谱库检索功能，支持保留时间自动调整功能。支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统； 5.3异味分析数据库 5.3.1包含不低于150种化合物的MRM参数、SIM参数、CAS号、中文名称、3种不同极性色谱柱相对应的保留指数，每个化合物包含至少4个MRM通道； 5.3.2包含异味及相关组分的感官信息：气味特征描述、气味阈值；投标文件中提供气味特征描述、气味阈值的相关证明材料并加盖公章； 5.3.3内置校准曲线信息，可实现对样品进行快速定性、半定量分析，软件可自动根据预估出的定量信息与可能的异味物质阈值相对比，并将超过阈值范围的信息突出显示，同时通过对异味的特征和数据库中预置的气味特征进行比较辅证，最大限度缩小可疑目标（提供内置标准曲线信息）； 5.3.4数据库手册包含气味注册信息，能够提供在MRM、SIM两种扫描方式下，针对不同极性色谱柱相对应的各个化合物的检测限信息； 5.3.5数据库可实现利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。 7.配置要求： 7.1三重四极杆气相色谱质谱联用仪主机（含气相色谱前端） 7.2分流/不分流进样口（带EPC控制）2个； 7.3多功能自动进样器（含液体、顶空、SPME进样模式）1套 7.4吹扫捕集装置1台（含专用软件1套，专用吹扫组件（25ml）1个，捕集管1支，内置质量流量控制器1个，84位的自动进样器 1套， 样品瓶140个，隔垫140个） 7.5柱温箱内置的耐高温智能灯1套 7.6质谱专用的非极性、弱极性及强极性30m×0.25 mm×0.25um惰性色谱柱各1根； 7.7氦气钢瓶（含气体）1瓶，为97.999％以上高纯氦气，配置双级减压阀； 7.8机械泵1套、分子涡轮泵1套（抽力≥380L/s）； 7.9配套电源设备一套（10KVA，蓄电池12V65AH，32节，延时≥4小时）； 7.10原装中文工作站软件1套；脂肪酸甲酯库1套、挥发性有机化合物库1套、异味分析数据库1套、毒物库1套、 MRM农残数据库1套、药材及饮片（植物类）中33种禁用农药多残留数据库1套、植物源性食品中208 种农药及其代谢物残留量方法包1套，数据库终身免费更新； 7.11原装仪器维护工具包1套及安装调试验收所需标准； 7.12能使用3年以上相应功能所匹配的耗材，包括但不限于：绿色进样垫50个、聚胺酯压环0.25mm柱用≥20个、聚胺酯压环0.32mm柱用≥10个、氟橡胶O型圈≥10个、惰性化带石英棉分流衬管≥10个、惰性化带石英棉不分流衬管≥10个、柱接头螺母≥5个，毛细管切割器1套，灯丝≥2根，泵油≥2瓶，质谱测试标样≥1个，样品瓶≥200个）； 7.13电脑、打印机等数据处理设备，电脑：CPU：第12代英特尔酷睿 i7-12700；内存≥32G；硬盘≥1TB；打印机：无线/有线网络打印；双面打印功能。 | 台 | 国产 | 1
5 | 超高压离子色谱仪 | 1.用途 1.1阴阳离子测定、有机酸和有机胺、以及消毒副产物等的测定。 1.2糖类分析。 1.3金属离子价态分析。 1.4柱后衍生分析 1.5二维离子色谱、全自动在线预处理、与质谱联用分析等，解决复杂基体中的痕量离子分析。 2.工作环境要求：电源：220V，50Hz；环境温度：10～30℃；环境相对湿度：25～85%。 3.技术要求： 3.1 系统要求：系统须至少包括四套由独立电机控制的全PEEK流路高压柱塞泵,可编程任意组合，满足二维色谱及高压衍生的应用需求；至少内置一套高速双电导检测器、一套电化学检测器、一套二极管阵列检测器，且可联机客户现有的原子荧光检测器和质谱检测器；至少包含1套自动进样器及智能化的进样和样品处理系统，可对样品进行稀释、富集、衍生化等操作，并且可以开展全自动的在线预处理等应用；所有部件均在同一个主机结构內、并且由同一套软件控制以确保可靠性，可在同一个方法中完成所有分析工作、并且同时处理所有数据。 3.2高压恒流泵：化学惰性的非金属泵头，PEEK管路,适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 3.2.1泵类型：包含4套独立电机控制的超高压柱塞泵，并且可由软件控制自由组合。（须提供实物图和软件控制图） 3.2.2最大压力：70 MPa（10000 psi） 3.2.3流速范围：0.001～2.000mL/min(以0.001递增) 3.2.4流量精度:＜0.08% 3.2.5压力脉冲：小于系统压力的1.0% 3.2.6泵头清洗装置:可自动清洗柱塞泵头 3.2.7四元梯度泵：低压四元梯度，化学惰性的非金属泵头，PEEK管路,适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 3.2.8低压四元梯度准确度：0.5%。 3.3 温控柱箱: 3.3.1 温度范围:4 °C 至 80 °C，具备制冷和加热双向温控模块。 3.3.2 温度稳定性: ±0.1 °C 3.4 双电导高速检测器： 3.4.1 数字信号处理，全量程自动转换，无需换档；采用32位ADC模数转换芯片，可同时测定3000µS/cm或以上的高浓度组分和低于0.003µS/cm的低浓度组分。（须提供实物图和证明材料） 3.4.2可同时检测两路电导信号，并且两路信号经过相同的校准体系，确保信号的一致性。（须提供实物图和证明材料） 3.4.3 分辨率: 0.001nS/cm 3.4.4 量程: 0～100,000 µS/cm 3.4.5温度范围:室温+5℃ 至80℃ 3.4.6测温精度: ≤0.0001℃ 3.4.7 电导池耐压:≥8 MPa 3.4.8电导池体积：≤0.7μL 3.4.9采集频率：≥200Hz（须提供软件截图及色谱图上每秒200个数据点的证明文件）。 3.5 电化学检测器： 3.5.1测量模式：直流安培、脉冲安培、积分安培。 3.5.2 电位波形设定：最多20个电位，19段波形。 3.5.3信号范围：数字信号处理，自动量程，不需设定量程档位。积分安培-200μC ~ 200μC；直流安培-200μA到200μA 3.5.4电位范围：-2.0到2.0V，0.001V增幅。 3.5.5工作电极：可选择金电极、银电极、铂电极、玻碳电极。 3.5.6参加电极：Ag/AgCl。 3.5.7噪声：糖分析时，脉冲安培模式下的噪音≤0.1nA（0.2秒读数时间下为0.02nC）或更优。 3.5.8池体材质：PEEK或者钛合金池体 3.6 长光程二极管阵列检测器 3.6.1 检测原理：以二极管阵列检测器为基础，可以同时测定全光谱并且实时扣除背景干扰。 3.6.2 配备长光程吸收池，有效吸收光程>50mm。 3.6.3 光谱范围：200nm~800nm 3.6.4 灵敏度：1ppb的六价铬产生的吸光度值>10mAU 3.6.5 预热时间<10分钟，30分钟基线漂移小于0.1ppb六价铬的峰高。 3.6.6 光源强度可软件调节，范围0~100% 3.7 自动进样器： 3.7.1类型：X Y Z三维电机驱动的自动进样器 3.7.2定量方式：可满环进样（由定量环定量），可部分环进样。（由内置的高精度注射泵定量） 3.7.3样品容量：可以同时放置至少200个2mL样品瓶、15个5mL标液/质控瓶、1个清洗位置。（需要提供证明材料） 3.7.4 进样量：1～5000 μL，进样量由软件控制并连续可调。（需要提供证明材料） 3.7.5单点自动稀释配制标准曲线，线性优于0.999。（须提供证明材料） 3.7.6重复性：<0.5% 3.7.7交叉污染：<0.02% 3.7.8全软件控制，自动记录样品列表，列表中包含样品名称、进样时间、进样位置、进样体积等信息。 3.7.9 至少包含三套注射泵、一个三通阀和三套高压六通阀，可由软件控制、任意组合，可实现自动进样、自动稀释、基体消除、富集、预分离、二维色谱分离、柱前衍生、柱后衍生等等前处理操作。 3.8 色谱分析柱:高容量分离柱及相应的保护柱组成，pH 0-14的工作范围，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液。 3.8.1配备超高效阴离子分析柱，3分钟内分离7种常见阴离子。（需要提供证明材料） 3.8.2配备高容量阴离子分离柱及保护柱，一次进样完成阴离子和有机酸的分析。 3.8.3配备高容量阳离子分离柱及保护柱，一次进样完成阳离子和有机碱的分析。 3.8.4配备超高效糖分离柱及保护柱，10分钟内完成5种糖类的分离且和糖醇干扰有效分离。 3.8.5配备金属离子价态分析柱，包括铬形态分析柱一套、砷形态分析柱一套、汞形态分析柱一套，并且配备相应的金属形态分析试剂盒。 3.9连续自动再生微膜抑制器：利用连续自动再生微膜抑制技术，降低淋洗液背景电导,无需外加硫酸；具有高容量、免维护、低背景电导、低噪声和稳定的基线。 3.9.1配备阴离子连续自动再生微膜抑制器 3.9.2配备阳离子连续自动再生微膜抑制器 3.10在线电解淋洗液发生器： 3.10.1 淋洗液发生器耐压7000 psi。 3.10.2梯度精度0.2% 3.101.用途 1.1阴阳离子测定、有机酸和有机胺、以及消毒副产物等的测定。 1.2糖类分析。 1.3金属离子价态分析。 1.4柱后衍生分析 1.5二维离子色谱、全自动在线预处理、与质谱联用分析等，解决复杂基体中的痕量离子分析。 2.工作环境要求：电源：220V，50Hz；环境温度：10～30℃；环境相对湿度：25～85%。 3.技术要求： 3.1 系统要求：系统须至少包括四套由独立电机控制的全PEEK流路高压柱塞泵,可编程任意组合，满足二维色谱及高压衍生的应用需求；至少内置一套高速双电导检测器、一套电化学检测器、一套二极管阵列检测器，且可联机客户现有的原子荧光检测器和质谱检测器；至少包含1套自动进样器及智能化的进样和样品处理系统，可对样品进行稀释、富集、衍生化等操作，并且可以开展全自动的在线预处理等应用；所有部件均在同一个主机结构內、并且由同一套软件控制以确保可靠性，可在同一个方法中完成所有分析工作、并且同时处理所有数据。 3.2高压恒流泵：化学惰性的非金属泵头，PEEK管路,适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 3.2.1泵类型：包含4套独立电机控制的超高压柱塞泵，并且可由软件控制自由组合。（须提供实物图和软件控制图） 3.2.2最大压力：70 MPa（10000 psi） 3.2.3流速范围：0.001～2.000mL/min(以0.001递增) 3.2.4流量精度:＜0.08% 3.2.5压力脉冲：小于系统压力的1.0% 3.2.6泵头清洗装置:可自动清洗柱塞泵头 3.2.7四元梯度泵：低压四元梯度，化学惰性的非金属泵头，PEEK管路,适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 3.2.8低压四元梯度准确度：0.5%。 3.3 温控柱箱: 3.3.1 温度范围:4 °C 至 80 °C，具备制冷和加热双向温控模块。 3.3.2 温度稳定性: ±0.1 °C 3.4 双电导高速检测器： 3.4.1 数字信号处理，全量程自动转换，无需换档；采用32位ADC模数转换芯片，可同时测定3000µS/cm或以上的高浓度组分和低于0.003µS/cm的低浓度组分。（须提供实物图和证明材料） 3.4.2可同时检测两路电导信号，并且两路信号经过相同的校准体系，确保信号的一致性。（须提供实物图和证明材料） 3.4.3 分辨率: 0.001nS/cm 3.4.4 量程: 0～100,000 µS/cm 3.4.5温度范围:室温+5℃ 至80℃ 3.4.6测温精度: ≤0.0001℃ 3.4.7 电导池耐压:≥8 MPa 3.4.8电导池体积：≤0.7μL 3.4.9采集频率：≥200Hz（须提供软件截图及色谱图上每秒200个数据点的证明文件）。 3.5 电化学检测器： 3.5.1测量模式：直流安培、脉冲安培、积分安培。 3.5.2 电位波形设定：最多20个电位，19段波形。 3.5.3信号范围：数字信号处理，自动量程，不需设定量程档位。积分安培-200μC ~ 200μC；直流安培-200μA到200μA 3.5.4电位范围：-2.0到2.0V，0.001V增幅。 3.5.5工作电极：可选择金电极、银电极、铂电极、玻碳电极。 3.5.6参加电极：Ag/AgCl。 3.5.7噪声：糖分析时，脉冲安培模式下的噪音≤0.1nA（0.2秒读数时间下为0.02nC）或更优。 3.5.8池体材质：PEEK或者钛合金池体 3.6 长光程二极管阵列检测器 3.6.1 检测原理：以二极管阵列检测器为基础，可以同时测定全光谱并且实时扣除背景干扰。 3.6.2 配备长光程吸收池，有效吸收光程>50mm。 3.6.3 光谱范围：200nm~800nm 3.6.4 灵敏度：1ppb的六价铬产生的吸光度值>10mAU 3.6.5 预热时间<10分钟，30分钟基线漂移小于0.1ppb六价铬的峰高。 3.6.6 光源强度可软件调节，范围0~100% 3.7 自动进样器： 3.7.1类型：X Y Z三维电机驱动的自动进样器 3.7.2定量方式：可满环进样（由定量环定量），可部分环进样。（由内置的高精度注射泵定量） 3.7.3样品容量：可以同时放置至少200个2mL样品瓶、15个5mL标液/质控瓶、1个清洗位置。（需要提供证明材料） 3.7.4 进样量：1～5000 μL，进样量由软件控制并连续可调。（需要提供证明材料） 3.7.5单点自动稀释配制标准曲线，线性优于0.999。（须提供证明材料） 3.7.6重复性：<0.5% 3.7.7交叉污染：<0.02% 3.7.8全软件控制，自动记录样品列表，列表中包含样品名称、进样时间、进样位置、进样体积等信息。 3.7.9 至少包含三套注射泵、一个三通阀和三套高压六通阀，可由软件控制、任意组合，可实现自动进样、自动稀释、基体消除、富集、预分离、二维色谱分离、柱前衍生、柱后衍生等等前处理操作。 3.8 色谱分析柱:高容量分离柱及相应的保护柱组成，pH 0-14的工作范围，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液。 3.8.1配备超高效阴离子分析柱，3分钟内分离7种常见阴离子。（需要提供证明材料） 3.8.2配备高容量阴离子分离柱及保护柱，一次进样完成阴离子和有机酸的分析。 3.8.3配备高容量阳离子分离柱及保护柱，一次进样完成阳离子和有机碱的分析。 3.8.4配备超高效糖分离柱及保护柱，10分钟内完成5种糖类的分离且和糖醇干扰有效分离。 3.8.5配备金属离子价态分析柱，包括铬形态分析柱一套、砷形态分析柱一套、汞形态分析柱一套，并且配备相应的金属形态分析试剂盒。 3.9连续自动再生微膜抑制器：利用连续自动再生微膜抑制技术，降低淋洗液背景电导,无需外加硫酸；具有高容量、免维护、低背景电导、低噪声和稳定的基线。 3.9.1配备阴离子连续自动再生微膜抑制器 3.9.2配备阳离子连续自动再生微膜抑制器 3.10在线电解淋洗液发生器： 3.10.1 淋洗液发生器耐压7000 psi。 3.10.2梯度精度0.2% 3.10.3梯度准确度0.15% 3.10.4梯度大于8阶9平台。 3.10.5 标配连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。 3.10.6软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。（须提供软件控制截图） 3.11 色谱工作站 3.11.1色谱工作站可完全控制前述整套仪器、设定所有参数，可以实时采集数据并显示色谱图，自动计算各组分的浓度。 3.11.2可同时显示样品列表、色谱图、标准曲线、组分信息和定量结果；并且在列表中选择不同的样品或组分时，色谱和标准曲线也自动跟随变化（须提供软件截图）。 3.11.3可运行于Windows7/8/10。 3.11.4具备批量处理样品数据功能：在样品列表中选择需处理的样品，可一键完成数据处理、一键生成报告。 3.11.5智能填充功能：在列表中，相同的参数信息只需输入一次，其他样品的参数可智能填充，无需手动多次重复输入；可填充的信息包括样品名的前缀后缀、样品位置、进样量、标准点浓度等信息。 3.11.6具有审计追踪功能，自动记录数据的产生、修改、删除等过程和时间，并与相关操作人员对应。（须提供软件截图） 3.12 多通道同时分析 3.12.1 至少6通道同时分析，包括但不限于：阴离子分析通道、阳离子分析通道、电化学分析通道、二极管阵列检测器分析通道、原子荧光分析通道、ICPMS分析通道分析通道。（须提供证明文件） 3.12.2 所有分析通道，由同一套软件控制，只需编辑一次样品列表、在同一个方法中即可完成全部分析，并且同时处理所有通道的数据。（须提供证明文件） 4、 主要配置： 序号 品 名 数量单位 1 高压离子色谱柱塞泵模块 4套 2 四元梯度装置 2套 3 200位自动进样器 1套 4 多功能样品处理系统 1套 5 高速双电导检测器（含控温电导池） 1套 6 电化学检测器（含流通池） 1套 7 二极管阵列检测器（含长光程流通池） 1套 8 淋洗液发生器 2套 9 色谱柱，超高效阴离子分析柱、超高效糖分析柱各一套，阳离子、铬形态、砷形态、汞形态分析柱及保护柱，各一套。 1套 10 抑制器（阴离子、阳离子，各一套） 1套 11 原子荧光检测器联用接口 1套 12 ICPMS联用接口 1套 13 工作站软件 1套 14 电脑和打印机 1套 15 其它必要的零配件和备件 1套 16 仪器说明书、光盘等 1套 .3梯度准确度0.15% 3.10.4梯度大于8阶9平台。 3.10.5 标配连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。 3.10.6软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。（须提供软件控制截图） 3.11 色谱工作站 3.11.1色谱工作站可完全控制前述整套仪器、设定所有参数，可以实时采集数据并显示色谱图，自动计算各组分的浓度。 3.11.2可同时显示样品列表、色谱图、标准曲线、组分信息和定量结果；并且在列表中选择不同的样品或组分时，色谱和标准曲线也自动跟随变化（须提供软件截图）。 3.11.3可运行于Windows7/8/10。 3.11.4具备批量处理样品数据功能：在样品列表中选择需处理的样品，可一键完成数据处理、一键生成报告。 3.11.5智能填充功能：在列表中，相同的参数信息只需输入一次，其他样品的参数可智能填充，无需手动多次重复输入；可填充的信息包括样品名的前缀后缀、样品位置、进样量、标准点浓度等信息。 3.11.6具有审计追踪功能，自动记录数据的产生、修改、删除等过程和时间，并与相关操作人员对应。（须提供软件截图） 3.12 多通道同时分析 3.12.1 至少6通道同时分析，包括但不限于：阴离子分析通道、阳离子分析通道、电化学分析通道、二极管阵列检测器分析通道、原子荧光分析通道、ICPMS分析通道分析通道。（须提供证明文件） 3.12.2 所有分析通道，由同一套软件控制，只需编辑一次样品列表、在同一个方法中即可完成全部分析，并且同时处理所有通道的数据。（须提供证明文件） 4、 主要配置： 序号 品 名 数量单位 1 高压离子色谱柱塞泵模块 4套 2 四元梯度装置 2套 3 200位自动进样器 1套 4 多功能样品处理系统 1套 5 高速双电导检测器（含控温电导池） 1套 6 电化学检测器（含流通池） 1套 7 二极管阵列检测器（含长光程流通池） 1套 8 淋洗液发生器 2套 9 色谱柱，超高效阴离子分析柱、超高效糖分析柱各一套，阳离子、铬形态、砷形态、汞形态分析柱及保护柱，各一套。 1套 10 抑制器（阴离子、阳离子，各一套） 1套 11 原子荧光检测器联用接口 1套 12 ICPMS联用接口 1套 13 工作站软件 1套 14 电脑和打印机 1套 15 其它必要的零配件和备件 1套 16 仪器说明书、光盘等 1套 | 台 | 国产 | 1
6 | 超高效液相色谱仪（配PDA 检测器及大流通池荧光检测器） | 1.工作条件 1.1工作电压：220V ±10%，单相 1.2工作温度：4-35℃ 1.3相对湿度：小于80% 2.系统控制器 2.1可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：3个 2.2最多可连接单元：不少于8个(含溶剂输送单元) 2.3操作温度范围：4~35℃ 2.4电源：由输液单元提供 2.5工作站：工作站控制 3.输液泵 3.1泵类型：必须为微体积并联双柱塞泵，不接受串联方式 3.2物理双泵头 ：无需脉冲阻尼器，减少系统体积 3.3流速范围：0.0001-10.0000mL/min，流速范围0.0001精确到小数点后4位 3.4耐压：105Mpa 3.5流速精确度：≤0.062％RSD 3.6混合器控温 ：可实现流动相快速、稳定混合 3.7梯度类型：高压梯度(2种或3种溶剂)； 3.8浓度梯度范围：0~100%(0.1%步进) 3.9自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行排气，快速恢复至正常分析状态。 3.10智能流量控制功能，使流速逐步上升至目标流速防止瞬间高压损害色谱柱。 3.11 pH范围：1–14 4.脱气机 4.1流路数目：5路 4.2脱气流路体积：400µL/每流路 5.自动进样器 5.1线性：>0.9999% 5.2耐压：105 Mpa 5.3进样周期：≦6.7秒 5.4进样速度：4秒 5.5样品数量 ：160位(1.5mL/2mL样品瓶) 5.6交叉污染 ： <0.0005% 5.7针外润洗和进样口冲洗：标配 5.8针外壁送液清洗：可扩展支持两路清洗液 5.9针内壁清洗：可扩展支持3路清洗液 5.10 双进样模式 ：可扩展为支持两条独立流路同时分析 5.11支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、共进样功能、自动衍生等 5.12智能化样品冷却机制，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度。 6.柱温箱 6.1温度控制类型：必须为强制空气循环控温，不接受半导体控温。 6.2温度控制范围：室温-10℃~95 ℃ 6.3双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器 6.4色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根；300mm×3根 ； 6.5内置混合器：支持 7.高灵敏度荧光检测器（要求满足GB5009.22-2016中 19.4.1无衍生器法（大流通池直接检测）对4种黄曲霉毒素方法检出限的要求） 7.1光源：氙灯 7.2波长范围： 200~900 nm 7.3光谱带宽：20nm 7.4波长准确度：±2nm 7.5波长精度：±0.2nm 7.6 S/N：水的拉曼峰S/N＞2000，暗背景下S/N＞12000 7.7检测池：体积12μL，最大耐压2Mpa 7.8池温控制范围：室温-10℃~40℃，1℃步进 8.二极管阵列检测器 8.1 光源：氘灯和钨灯双光源，提供软件界面截图证明 8.2 二极管数量：1024 8.3 波长范围：190~750nm 8.4 漂移：＜0.4×10-3AU/h 8.5 噪音：＜4.5×10-6AU 8.6 线性：＞2.4AU 8.7 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃ 8.8 标准池：光程：10mm、池体积：12μL，从进口管前端到流通池中央的体积≥45uL 8.9控温单元：光源，光路系统，流通池，流通池温控：19~50℃、1℃步进 8.10 UV截止功能 内置UV截止滤光片(开/关可选) 8.11可通过技术处理实现共流出化合物的基线分离 8.12 可通过技术处理实现智能动态范围扩展功能 8.13流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告 9.色谱工作站 9.1可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。 9.2具备接入网络化数据管理软件控制同品牌色谱、光谱、质谱，提高仪器网络化管理的便捷及实验室数据的合规。 | 台 | 国产 | 1
7 | 燃烧系统离子色谱仪（卤化物形态分析） | 1.用途 用于地方病监测、食品风险监测、环境检测、突发应急检测中总碘、总氟、总氯、总溴、总硫、硫酸盐、硝酸盐项目的检测。 2.技术要求 2.1 在线高温燃烧装置 2.1.1 固体自动进样器：配置≥50位大容量固体样品进样工位，兼容石英舟、陶瓷舟多种进样载体，适配粮食、土壤、沉积物、滤膜等固体样品批量检测。 2.1.2 液体自动进样器：配置≥50位液体样品工位，支持尿液、水样、提取液等液体样品全自动进样分析。 2.1.3 高温燃烧系统：采用五段独立程序升温数字式精准控温，最高燃烧温度≥1200℃。 2.1.4 气体吸收系统：搭载低温冷凝水循环装置，制冷温度≤5℃，快速冷却高温燃烧产物蒸汽，高效捕集卤素、硫元素目标物，保障数据稳定性与准确性。 2.1.5 一体化软件控制：燃烧单元与离子色谱共用同一套工作站软件，单窗口统一管控，无分体掉线风险；支持多段温度程序设定、自动进样时序控制、管路自动清洗、设备定时关机、故障自动报警保护等全功能。 2.2离子色谱仪 2.2.1采用双泵双阀双通道系统设计，在同一台设备和同一个色谱工作站上可开展两套阴离子系统的同时检测，不得采用分开式的两台主机并联。能实现双泵混匀梯度、在线柱切换操作。（竞标时，供应商响应文件中必须提供以上技术参数要求的证明材料，相关证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等并加盖供应商公章） 2.2.2具备双通道系统软件，两个通道可同时独立运行检测，也可以单独分析检测。同一样品多项目检测完全独立分开，在主机内无需更换任何管路部件（包括但不限于淋洗液、高压泵、色谱柱、抑制器、检测器）。（竞标时，供应商响应文件中必须提供以上技术参数要求的证明材料，相关证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等并加盖供应商公章） 2.3泵 2.3.1双柱塞泵，泵头和管路均为化学惰性的聚醚醚酮(PEEK)材质，能耐受pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂； 2.3.2最大耐压：40MPa，压力显示精度≤0.1MPa，具有在线自动密封圈清洗和漏液报警功能。 2.4电导检测器 2.4.1电导检测器为μg/L～mg/L浓度范围信号直接数字拓展，信号输出范围：0～50000μS/cm； 2.4.2电导池独立控温，温度稳定性≤0.01℃，在工作软件设定电导池温度； 2.4.3基线噪声：≤0.002μS，基线漂移：≤0.008μS/30min； 2.4.4检测器耐受最大压力：≥8MPa，电导池体积：≤0.8μL； 2.4.5信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于80Hz； 2.4.6相关系数、分离度、重复性、检出限 ：F-、Cl-、NO3-、SO42-、Br-、I⁻、一碘乙酸、二碘乙酸等项目的相关系数r≥0.999，分离度≥1.5、重复性试验低（检测下限）、中、高浓度各7次峰面积的RSD值≤3%，7次测试保留时间的RSD值≤1%。（竞标时，供应商响应文件中必须提供满足验收要求检出限的相关证明材料，相关证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等并加盖供应商公章） 2.5抑制器：用电解技术在线连续自动再生微膜抑制技术产生抑制所需的H+或OH-，不需外加酸、碱进行再生。 2.6色谱柱：配备高容量阴离子色谱柱及保护柱、阳离子色谱柱及保护柱，能够耐受pH 0～14的工作范围，耐受压力≥3000 psi，可以使用强酸强碱淋洗液；可分析样品阴离子中的F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、SO42-、I⁻、一碘乙酸、二碘乙酸（竞标时，供应商响应文件中必须提供以上技术参数要求的证明材料，相关证明材料包括但不限于彩页或官网或功能截图等并加盖供应商公章） 2.7柱温箱：内置柱温箱，具有控温功能，柱温箱温度设置等由仪器色谱工作站操作控制，温度控制范围：15℃～65℃，温度稳定性±0.2℃。 2.8安全报警装置 2.8.1具有智能仪器实时监测功能，当仪器发生低压、超压、系统漏液、自动进样器洗针纯水瓶内水量不足，纯水余量不足、顶针保护等情况时，仪器软件会自动报警或自动关停仪器处理。并且软件显示相关内容和记录。 2.9自动进样器 2.9.1自动进样器采用双通道一体设计，自动进样器样品位数：≥50位，（样品瓶≥5mL），进样量：≤1000μL，进样精密度：RSD≤0.5%。 2.9.2进样方式：全定量环/部分定量环/微量进样；进样量在软件设置。 2.9.3单点自动稀释配制标准：采用吸取一定量的标准溶液和吸取一定量纯水混合模式进行配备曲线点；稀释倍数≥10000倍，曲线线性≥0.999。 2.10自动淋洗液发生器 2.10.1淋洗液发生器只需加入纯水，即可产生所需浓度的淋洗液，具有高压脱气功能，可实现等度和梯度淋洗； 2.10.2淋洗液：KOH，淋洗液浓度范围：1～120 mM，梯度精度：≤0.2%。 2.11脱气和二氧化碳去除装置 2.11.1有≥4通道在线脱气系统，每个通道配备独立液位传感器，在液位低于特定液位时可以自动启动补液泵进行补液； 2.11.2配备一台多通道脱气主机，主机配备有4个及以上独立通道，脱气系统采用真空泵和超声同时进行； 2.11.3 二氧化碳去除装置采用搭配恒定负压系统，耐受最大压力：≥5MPa。 2.12色谱操作软件 2.12.1具备软件集成虚拟柱技术，模拟不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性； 2.12.2数据库设计，数据自动备份，产生的所有数据都存储在数据库中，数据永久存储，离子色谱仪主机、自动进样器以及数据采集和处理等同一个软件操作。 3.配置要求 3.1 在线高温燃烧联用装置 1套； 3.2 燃烧单元气体吸收冷凝系统 1套 3.3 双通道离子色谱，1台； 3.4 主机内置六通阀，2套； 3.5 双柱塞泵（聚醚醚酮PEEK材质），2台； 3.6 恒温电导检测器系统，2个； 3.7 内置式柱恒温系统，2套； 3.8 阴离子自再生电解微膜抑制器，4个； 3.9 阴离子色谱柱（氢氧根体系），6套； 3.10阴离子保护柱（氢氧根体系），6套； 3.11 50位液体自动进样模块 1套； 3.12 50位固体自动进样模块 1套； 3.13 双通道自动进样器，1套； 3.14气液分离器，2套； 3.15 0.22μm针头过滤器，2000个； 3.16阴离子自动淋洗液发生器，2套； 3.17原装正版色谱工作站软件，1套； 3.18配套5mL样品瓶，2000个； 3.19工具包，1套； 3.20报警传感器，1套； 3.21多通道在线脱气系统（四通道及以上），1套； 3.22二氧化碳去除装置，1套； 3.23数据输出终端，1套； 3.24满足仪器正常运行的其他必要配置。 | 台 | 国产 | 1
8 | 高通量测序系统 | 一、技术参数 1.应用范围：全基因组测序、全外显子测序、表观基因组测序、转录组测序、宏基因组测序、单细胞测序等应用。 2.测序文库可直接用于测序仪上机，在测序仪上自动化完成文库扩增和测序。 3.芯片类型：支持≥3种芯片规格，规格分别不低于≥550M reads，≥1000 reads，≥2000M reads。 4.单张载片有≥2个独立的流道，至少可同时运行≥2种不同的检测样本（文库）。 5.操作模式：配置双载片平台，每次运行支持2种规格载片灵活搭配上机，支持单载片模式和双载片运行模式；双载片测序平台可相互独立运行，支持双载片平台灵活滚动上机测序。 6.测序方式：支持单端测序（SE）和双端测序（PE），可选多种读长方式，读长支持双端不低于2*300 bp。 7.加载系统：测序仪主机有样本加载功能，能独立完成载片制备及样本加载。 8.标签长度：样本标签序列≥9个碱基（bp），可提高样本识别的精确度。 9.数据通量及运行时间：PE150测序模式下，24小时内完成测序并产生≥1200G碱基数据，包括：样本加载、测序、碱基识别和数据处理时间。 10.测序质量：读长≤300bp时：包括SE50、SE100、PE150，下机数据Q30≥93%，Q40≥90%。 11.信息分析：测序同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。 12.下机数据格式为FastQ通用格式。 13.采用试剂预置设计，单端测序模式下无需额外加入液体进试剂槽。 14.仪器维护：测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。 15.试剂耗材识别：测序仪具有无线射频识别功能，能够对试剂耗材进行精准识别和跟踪。 16.碱基识别：基于四色荧光技术，提高碱基识别精准度。 17.操作便利性：嵌入式操作系统，无需外部电脑即可独立工作。 二、配置清单 1.基因测序仪 1套 2.其他（请列出） | 台 | 国产 | 1
9 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 一、技术参数 1.主要用途：基于生化反应原理对目标细菌进行快速自动化鉴定及抗生素耐药测试分析。（在响应材料中提供佐证证明） 2.硬件 2.1主机包括：液晶控制显示组件、真空充填加样仓组件、装载仓组件，孵育判读仓组件、废卡接收仓组件构成。 2.2光学系统：应用3个或以上不同的波长读取卡片反应结果，需包含430nm、568nm、660nm波长。 2.3采用电子比浊仪制备菌悬液测量细菌浓度范围0～4.0麦氏单位。 2.4仪器可放置于实验台面上，仪器尺寸：长≤900mm，宽≤800mm，高≤800mm。 3.软件 3.1具有联网功能。 3.2系统具有快速准确识别细菌耐药机制的功能。 3.3具有自建菌库功能。 4.性能 4.1 鉴定菌种数量>550种，包括：革兰氏阴性杆菌150种以上(含大肠杆菌O157及非发酵菌)、革兰氏阳性菌120种以上（含猪链球菌1型、2型和7种李斯特菌）、酵母菌50种以上、需氧芽孢杆菌40种以上（含炭疽芽孢杆菌）、奈瑟菌、嗜血杆菌、棒状杆菌、弯曲菌90种以上、厌氧菌（含专性厌氧菌）60种以上。 4.2提供单独的鉴定卡片，鉴定范围需包含革兰氏阴性菌、革兰阳性菌、奈瑟菌、嗜血杆菌、厌氧菌、棒状杆菌、芽孢杆菌、酵母菌的鉴定。 4.3鉴定时间：革兰氏阴性菌≤10小时，革兰阳性菌≤8小时。 4.4具有独立的64孔全封闭式附独立条形码测试卡，检测过程中无需额外加试剂。 4.5自动加样、自动上卡、自动孵育、自动判读、自动评价药敏结果，自动卸载卡片，可联网实时发送报告，全过程无需人工干预。（在响应材料中提供佐证证明） 4.6标准化及可溯源性：通过扫描条形码将标本信息录入电脑软件，鉴定卡片上的条形码读出卡片类型，由此将鉴定卡和标本信息关联。 4.7加样方式：自动真空充填加样，加样时间≤3分钟/10个样品，单次加样1～10个。 4.8药敏：仪器可以完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、链球菌及酵母样真菌的快速药敏试验(细菌平均检测时间为8～10小时；真菌药敏平均报告时间<16小时)。 4.9检测耐药表型：分析系统中储存有≥ 50,000张MIC 分布图谱，并可以分析≥ 3,000种的耐药表型。 4.10可视化触摸操作屏，操作步骤直观展示，引导完成样本上机、故障排除、仪器维护等操作。 二、配置清单 1.主机 2.其他（请列出） | 台 | 国产 | 1
10 | 全自动多病原核酸检测系统 | 一、技术参数 1.主要用途：集样本核酸提取、扩增检测功能于一体的全自动核酸检测系统。 2.监测原理：荧光定量PCR法检测技术，原始样本上机及搭配预分装试剂，全自动化移液模式，全自动样本反应体系构建，支持多病原同时检测。 3.检测时间：全自动化完成核酸提取及扩增检测分析，全流程2小时内完成。 4.最大检测样本量：≥12个样本。 5.检测靶标：每个样本位置分8个检测孔位，每个孔位最多可检测1-8个靶标，每个样本可检测1-48个靶标； 6.检测试剂：试剂开放，支持第三方成品试剂盒上机，支持PCR反应体系20-50uL。 7. 检测样本类型：适合全血、血清、血浆、拭子、肺泡灌洗液、脑脊液等多种标本类型。 8.多重防污染技术：包含防污染免盖蜡封及HEPA过滤、定向外排风系统、UV紫外灭菌多重防护等。 9.核酸提取技术：要求确保核酸完整度，病原基因组完整度10kb以上的片段≥88%，匹配后续基因组测序实验要求。 10. 软件分析：可自主配置和设计操作参数。 11.热学参数包含： 11.1 支持独立温控：仪器设置≥12个独立温控模块，每个样本位均为独立温控模块； 11.2 仪器升温、降温速率：最大升温速率≥7℃/S，最大降温速率≥5.7℃/S； 11.3 模块温控范围：常温-99℃； 11.4 控温精度：每个模块控温精度≤0.2℃。 12. 其他参数 12.1. 检测线性：线性回归系数¦r¦≥0.980； 12.2 样本检测重复性：Ct值的CV≤3%。 二、配置清单 1.主机 2.其他（请列出） | 台 | 国产 | 1
11 | 高纯锗γ能谱仪 | 1、用途 用于测量各种类型环境样品及低活度湖泊沉积物样品中的放射性γ能谱，以确定放射性种类、核素及放射性水平 2、系统配置要求 2.1、宽能高纯锗探测器1套 2.2、数字化多道分析器1套 2.3、原装进口超低本底铅室1套 2.4、谱获取及分析软件1套 2.5、★探测器原厂表征及国外原厂无源效率刻度软件1套 2.6、宽能高纯锗探测器第三方检测证书1套 2.7、30L液氮罐 2.8、配套计算机、打印机1套 2.9、标准点源（含证书，支架）1套 2.10、2L马林杯标准源（含证书）1套 2.11、宽能高纯锗探测器第三方检测证书1套 3、技术性能指标 3.1、高纯锗探测器 3.1.1、类型：宽能型高纯锗探测器 3.1.2、探测器面积：≥48cm2 3.1.3、探测器厚度：30mm 3.1.4、能量范围：5keV-3MeV 3.1.5、垂直冷指设计 3.1.6、相对效率：≥47% 3.1.7、★能量分辨率:（提供官网链接及官网截图）≤0.45keV @ 5.9keV；≤0.70keV @ 122keV；≤1.85keV@1332keV 3.1.8、探测器材料采用超低本底材料制成（铝：99.999%纯度，U、Th含量低于1ppb；铜：99.99%纯度；不锈钢Co-60含量低；复合碳纤维）。 3.1.9、★前放与探测器分离，位于超低本底铅室外部（提供现场照片证明） 3.2、数字化多道分析器 3.2.1、电子学类型：一体化数字电子学 3.2.2、道数：16k道或以上 3.2.3、TCP/IP协议通讯；内置WEB服务器； 3.2.4、测量模式：PHA（脉冲高度分析），MCS（多路定标） 3.2.5、电子学内置高压，放大器，多道等 3.2.6、★增益范围x1.6-x360；（请提供官网链接、官网截图、多道与计算机连接后界面的该项设置截图） 3.2.7、★数字滤波器上升时间0.2-30μs，平顶时间0-2.8μs；（请提供官网链接、官网截图、请提供多道与计算机连接后界面的该项设置截图） 3.2.8、积分非线性：在选择范围顶上99％, ≤满刻度的±0.025%；微分非线性：在包括来自积分非线性影响的顶上99％的范围上，≤±1%。 3.2.9、系统增益段可选择为：16 384, 8192 , 4096, 2048, 1024或512道 3.2.10、脉冲对分辨率– 对选择的NORM探测器类型，好于500 ns 3.3、原装进口超低本底铅室 3.3.1、铅室类型：超低本底铅室，一体化铸造，配套环型铅塞； 3.3.2、外形及开门方式：圆柱形，顶开门 3.3.3、★50-2000keV范围内的本底计数率<1CPS; （提供相同效率或更高效率的探测器匹配相同铅室的现场验收的本底证明文件，提供用户联系方式备查） 3.3.4、★外层9.5mm厚低碳钢,中层12.5cm厚低本底铅,内层2.5cm 超低本底铅（Pb-210的含量低于25Bq/kg）；内衬0.8mm厚的锡及1.6mm厚的铜； （提供官网链接备查，不接受无正规官网公开资料的投标） 3.3.5、带有通气孔，可为测量室通入氮气，进一步降低系统本底。（请提供设备的通气孔照片） 3.4、谱分析及获取软件 3.4.1、采用成熟的操作分析平台 3.4.2、可进行谱获取，参数设定等功能 3.4.3、内置可编辑核素库：预制库文件包含核素大于200种 3.4.4、符合相加校正 3.4.5、包含能够满足软件运行要求的计算机 3.5、探测器原厂表征及原厂无源效率刻度软件 3.5.1、★能对形状不常规、不规则样品进行效率刻度（请提供截图） 3.5.2、提供3D视觉高速创建几何条件和错误识别功能 3.5.3、★支持真正的无源级联符合求和校正-不需要基于源的P/T刻度（请提供官网链接及截图） 3.5.4、采用总效率算法，包括沉积校正 3.5.5、原厂对探测器的表征采用NIST可溯源多能量标准源在7个点进行刻度，并进行蒙特卡罗建模计算，所有数据精确并有据可依。 3.5.6、提供自动刻度功能 3.5.7、刻度可以像用传统技术产生的刻度一样存储、重新调出和使用 3.5.8、包括通常市场可提供的容器的库，常见吸收体材料库和创立新材料类型工具 3.6、其他配件 3.6.1、30升液氮存储罐1套 3.6.2、计算机与打印机1套 3.6.3、标准点源1套（含支架）：包含Am-241一个，Ba-133一个，Cs-137一个，Eu-152一个，Co-60一个。并提供国家级计量单位出具的源证书。 3.6.4、2L马林杯生物基质源一个：含核素Pb-210、Am-241、U-235、Co-57、U-238、Ra-226、Th-232、Cs-137、Co-60、K-40。并提供国家级计量单位出具的源证书。 ★投标人须提供制造商或者制造商授权的国内总代理针对本项目的授权文件及售后服务承诺书 | 台 | 国产 | 1
12 | 全基因组测序系统（含自动化测序文库制备系统及生信分析平台） | 一、二代基因测序仪 1.应用范围：可开展eDNA测序、微生物测序、肿瘤靶向测序、小型全基因组测序、低深度全基因组测序及个体识别等多种应用。 ▲2.信号放大原理：每轮扩增均以原始文库分子为模板，有效减少由扩增引入的偏向性、错误积累及标签跳跃率影响（标签跳跃率≤0.0004%）。（在投标文件中提供技术白皮书或产品说明书或官网页面截图或其他证明材料） ●3.防污染设计：所有扩增反应（包括文库拷贝数扩增）均在测序芯片加载文库操作之前；测序芯片加载文库后，不进行任何扩增操作。 4.数据通量：单载片运行可满足≥240Gb数据产出，双载片同时运行可满足≥480Gb数据产出。 ●5.测序方式：自动化单端和自动化双端读取序列，读长≥600bp；支持 1*100bp、2*150bp、2*300bp等多种读长，并支持以上读长范围内自定义读取长度。 6.采用试剂预置设计，单端读长无需额外加入液体进试剂槽。 7.加载系统：测序仪能满足外置样本加载系统的功能，完成载片制备及样本加载。 8.信号采集模式：双芯片模块设计，支持单芯片测序、双芯片同时测序、双芯片滚动测序、混合读长的双芯片混动测序等多种模式。 ●9.支持不少于5种通量规格芯片，规格分别不低于≥20M reads，≥40M reads，≥80M reads，≥200M reads，≥400M reads。 ▲10.数据准确性： 当选择40M reads载片，100bp＜读长≤300bp时，测序Q30值＞90%，测序Q40＞85%。 当选择80M reads载片，读长≤300bp时，测序Q30值＞90%，测序Q40值＞85%，300bp＜读长≤600bp时，测序Q30值＞85%，测序Q40值＞80%。 当选择200M reads载片，读长≤100bp时，测序Q30值＞90%，测序Q40值＞85%，100bp＜读长≤300bp时，测序Q30值＞85%，Q40值＞85%，300bp＜读长≤600bp时，测序Q30值＞85%，Q40值＞80%。 11.标签长度：样本标签序列≥9个碱基（bp）。 ●12.运行时间：芯片规格≥80M reads，SE100模式下，单次运行时间≤5小时，PE150模式下，单次运行时间≤12小时，PE300模式下，单次运行时间≤30小时，包括：样本加载、测序、碱基识别和数据处理时间。 13.模块维护：测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。 14.信息分析：测序同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。 15.产品内搭载实验室管理系统，测序结束即可直接触发分析，可直接在测序仪触摸屏上查看报告，或使用移动介质导出。 16.试剂耗材识别：具有射频识别（RFID）功能，能够对试剂耗材进行识别和跟踪。 二、三代测序仪 1.利用纳米孔电流信号变化识别碱基序列。采用纳米孔链式测序法。无复杂的激光或光路系统。* 2.可同时运行芯片数≥6，且每张芯片单独控制，在其他芯片运行时可增加运行更多的测序芯片，无干扰。* 3.每张芯片与设备连接形成独立控制测序单元，可单独测序；设备的每个测序单元搭配一个独立的外盖，每个盖子可以独立开合，保障测序环境温控稳定，互不影响。* 4.DNA 样本最低建库起始量<1ng。可以检测 pg 级文库，1ng 文库单次单芯片20h测序能产生≥2Gb 数据（提供测序报告及对应高灵敏芯片和低起始量建库说明书，验收时需要实验验证）* 5.纳米孔效率高，单张芯片纳米孔数 ≤3000个，即可实现60个G的设计通量。 6.获取序列时间：加完文库，点击启动测序后，无需孵育，待仪器升温至最佳测序温度后（≤5min），即可获取核酸序列数据。（提供测序仪说明书,现场验收时需实测验证通过）* 7.测序原始准确度≥99%，一致性准确度（40x）不低于99.999%。 8.芯片可清洗反复使用，提高芯片使用率降低使用成本。测序结束后，芯片可以隔夜>12h清洗，孔衰减率<5%，实验安排更灵活。* 9.芯片稳定性强，温度阈值范围大，芯片可以常温运输，常温保存（提供芯片说明书）。* 10.设备生产厂家可提供界面化分析软件，功能包括:碱基识别、序列比对、一致性分析、条形码拆分、细菌/真菌基因组组装、序列抛光、组装结果评估、基因功能注释、全基因组变异检测与注释、STR分析、全长16S自动化分析、宏基因组组装及物种鉴定、病原微生物耐药基因鉴定、毒力基因鉴定、质粒全基因组组装与评估、全长转录组分析、HLA分型分析、新冠基因组组装及溯源分析、流感检测等（需提供软件并运行输出结果）。 11.控制系统：测序设置不需要手工输入序列号码，可以自动识别；控制软件可以实时展示待测序、测序中、堵孔、疏通、待恢复、双孔、不可用等7种以上状态。（提供软件截图）* 12.测序可完全本地化，无需联网。（现场验收时需在脱机状态下运行测序及离线实时数据解码） 13.有主持纳米孔测序国家重点研发专项的经验。 14.设备完全国产，并具有中国自主知识产权。设备完全国产，并具有完全中国自主知识产权。需提供专利权人为设备制造商的涵盖所有核心技术的发明专利，核心技术包括纳米孔蛋白、解旋酶、人工膜、芯片和算法五个领域。（每个核心技术领域至少提供1篇专利权人为设备制造商的发明专利） 15.芯片通过单一阀门可实现微流控流道的贯通与封闭及进样口的封闭，芯片上样操作简易（通过芯片照片可以明显看出单一阀门）。* 16.单张芯片仅有唯一的电极触点，电信号稳定且不会存在串扰。 17.操作系统：开源可视化操作系统，非windows系统，以保证系统无安全漏洞。 18.文库构建过程无需PCR扩增模板即可完成建库和上机前准备。测序速度不低于400bp/s。 19.可实现RNA和DNA直接测序。可获得序列信息及碱基修饰信息。支持甲基化表观组和全长转录组测序。 20.多种文库制备路线，常规文库制备时间≤2小时，快速流程≤10min。 21.测序读长：最长读长超过1Mb，具体读长长度取决于提取的DNA或RNA片段的长度和质量。 22.推荐运行时间为1分钟至72小时可选，最长测序时间>144hrs。 23.建库及测序试剂盒无需额外购买其它酶，国内有试剂及耗材生产工厂。试剂盒及芯片供货周期≤14工作日。 24.维修：保修期内提供定期维护保养服务。提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等。提供维修专用工具1套。 25.有属于自己的客户应用支持中心，为客户提供仪器使用和应用支持,为用户提供分析咨询演示分析和培训等服务。 26.提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。 27.出现故障回应时间：直接替换或现场/回厂维修。维修到达现场时间≤24小时。 28.增值服务：支持客户定制流程与方案，支持生产场地及客户端面对面培训。 29.配置清单： 1)测序仪1台 2)测序数据分析软件1套 3)服务器1台：服务器配置不低于以下参数： Intel Core i9或以上 CPU；128G内存；1TB SSD硬盘+16TB SATA；NVIDIA GeForce RTX 4080*2 GPU。 | 套 | 国产 | 1
13 | 全自动酶免工作站 | 一、192-240个标本位.1个工作舱.2个独立智能机械臂.4/8个加样通道.12块微板位(加样、振荡、孵育)加样通道：≥2个加样通道，气动置换加样原理，使用一次性加样针，杜绝使用钢针；任意通道Y(内外)方向移动时不干扰其他通道，工作中加样通道可分开距离最小9mm，最大≥300mm. 二、2台独立洗板机16通道32针挂式洗板头，洗板后清洗残留液量≤1ul/孔。提供食品药品监督管理局检验中心出具的检验报告（检验报告含投标型号仪器，评标以此为准）. 三、1台酶标仪 酶标仪有独立的注册证,有独立操作软件,可以脱离主机单独使用 四、控温精度：控温精度（温度偏差）±0.4℃，提供食品药品监督管理局检验中心出具的检验报告（检验报告含投标型号仪器，评标以此为准） 五、标本条码扫描：具备标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码，不可使用手持式扫描枪扫描标本条码 | 台 | 国产 | 1
14 | 全自动血液细胞分析仪 | ▲1 、仪器用途：一款为实验动物特制的，具有网织红细胞检测的功能的全自动五分类动物血液体液分析仪。需内置适用于大鼠，小鼠，豚鼠，家兔等特定实验动物的检测模块。 2、详细技术参数 2.1 检测原理：采用先进的半导体激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板及细胞碎片等的干扰。 2.2 检测参数：检测参数≥33个 ▲2.3 检测速度：检测速度：CBC+DIFF≥90样本/小时 ▲2.4 检测动物种类：检测动物种类≥27种，至少包含大鼠、小鼠、兔、灵长类、狗、牛、山羊等常用动物模式；并可自定义设置多种动物种类。 ▲2.5 网织红细胞检测功能：具有全自动网织红细胞计数和成熟度的分类功能，无需机外染色处理可定量报告网织红细胞血红蛋白含量。 2.6 网织红细胞检测速度：网织红细胞检测速度CBC+RET≥80样本/小时 2.7 核红细胞检测功能：无需额外单独试剂即可检测核红细胞，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。 2.8 血小板计数：独立的低值血小板通道，无需检测RET即可光学法检测血小板，并可提供原厂配套校准品和质控品，以NMPA注册证和靶值表为准 2.9 低值检测功能：当遇到低值白细胞或低值血小板样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞或低值血小板检测模式，结果更准确、可靠。 2.10 低值血小板：当遇到低值血小板（20*109/L≤PLT≤100*109/L）时，计数的精密度仍可保证≤5% 2.11 体液检测功能：除血液分析外还可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数 2.12 体液白细胞分类：可以对体液中的白细胞进行分类 2.13 体液检测速度：体液检测速度≥40样本/小时 2.14 血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物 2.15 进样模式：进样模式≥4个，须具有全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释。 2.16 最小用血量：最小用血量≤20微升。 2.17 数据存储：数据储存≥30000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制。 2.18 质控品：定期提供原厂配套的、在FDA注册的高、中、低值全套质控品。同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目，并能提供体液质控。 ▲2.19 校准品：定期提供原厂配套的经FDA注册的校准品，校准品可校准项目需要包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET，并能提供低值血小板校准品。 2.20 软件系统：软件具备电子记录、电子签名、审计追踪能力，对任何数据精确追踪溯源，数据保护能力，权限管理，防复制防修改的管理能力。 2.21 认证性服务：提供符合认证要求的3Q服务IQ、OQ、PQ 2.22 产品认可度：国内GLP认证实验室用户超过30家，提供装机用户名单。 配置清单: XN-10主机 1台 PNEUMATIC UNIT PU-17 (200V WHITE) 1套 PC FOR XN 1台 XN电脑附件（底座\电源线*4） 1套 条码扫描器 1个 License for Laboman软件 1套 XN-V SERIES(XN-1000) COMPLETE(OS) 1组 | 台 | 国产 | 1
15 | 全自动生化分析仪 | ▲1：生化比色分析速度≥400测试/小时，检测项目试剂全部开放，可使用不限制品牌的国产和进口适用试剂，仪器实验参数用户可以自行编写。 ▲2：同时开展项目≥50项，样品位置≥57（含质控和校准） 3：最小样品量：1.5ul（0.1ul步进）, 最小试剂量：20 ul（1ul步进）, 最小反应液量：120 ul ▲4：恒温系统采用循环式水浴恒温方式，温控精度达37±0.1°C； 5：分析方法：1点终点法，2点终点法，速率Ａ法，速率Ｂ法、2点速率法、3点终点法 6：反应时间为3、4、5、10、分钟 ▲7：线性范围0－3.0A 8：光路系统为无相差蚀刻凹面光珊，后分光。单/双波长测定 9：试剂位≥76个，都具备冷藏功能 10：具有样品针，试剂针防堵孔，防撞功能 11：具有急诊自动优先功能 ▲12：波长≥12种，范围340－800nm，需具有405nm波长。 13：自动再检,自动前稀释功能,具有单浓度多点定标功能。 14: 具有检测试剂剩余量并具有提示更换试剂盒的功能 15：数据处理功能：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，计算项目，实时QC，X-R控制，自动再检，校准追踪， 16：报告书打印：分析结果，工作表，复查表，校准报告，光度计检查报告，质控清单，报警追踪，操作追踪，通讯追踪，全反应过程监测，校准曲线拷贝，质控图拷贝，操作信息控制数据，校准结果 17：支援功能：再现性计算、急诊简便分析功能、运转信息管理、样品种类设置、每个项目的主机传送功能、操作员ID管理功能， ▲18：主机操作系统为液晶触摸屏中文显示。 配置： 1、主机1台 2、说明书1套 3、附件箱1套 4、试剂盘1个 5、样品盘1个 6、搅拌部杯盖板1个 7、废液桶1个 8、管接头1套 9、数据存储系统 | 台 | 国产 | 1