附件1           仪器设备名称及要求
	序号
	设备名称
	数量
	参考技术要求
	国产/进口

	1
	病原微生物基因组分析工作站
	1套
	一、设备用途

用于对细菌、病毒、宏基因组数据管理、分析及基因组学研究。软硬一体化的模式，实现本地化数据管理和分析。支持从原始测序数据开始，一站式完成样本的测序数据分析；并能够完成进化树构建及可视化展示，辅助进行溯源分析；支持多测序平台，一代拼接数据、二代、三代测序数据均可自动化分析，国产品牌。

二、技术参数

1.细菌基因组分析与监测系统模块相关软件均提供图形操作界面，一键可完成所有分析；用于二代测序，三代测序等测序平台产生的数据，支持单样本、多样本测序数据自动化导入分析。支持样本数据的统一维护，包括样本信息的录入、编辑、删除，支持批量样本导入；支持基因组文件的批量导入，包含原始下机数据及组装基因组文件；根据不同模块筛选条件，批量导出样本基本数据及分析结果信息。

2.可以进行病原菌、病毒的菌毒株基因组测序全流程分析、宏基因组、分箱分析、基于reads的未知病原识别分析，可以支持进行系统横向扩展。

3.细菌基因组分析与监测系统

提供细菌数据管理及自主产权研发的分析流程，支持从原始测序数据开始，一键完成数据质控、基因组拼接、物种鉴定、血清型分型、MLST分型、cgMLST分型、 SNP分析、耐药与毒力基因组注释、移动元件分析及相关耐药毒力基因注释，并根据样品及病原学鉴定结果进行物种溯源，生成可视化监测和预警图形。（提供分析软件截图、分析流程已发表自有产权的文献截图并盖章、提供10份不同物种测试报告）

▲4.病原比对参比数据库为国家级病原鉴定基因组数据库，要求 550种以上有明确感染史的病原菌，提供针对参比数据库的BLAST比对功能；MLST分型支持200种以上物种；自建cgMLST分型体系支持不少于 110 种物种(Species)，血清型覆盖沙门氏菌、肺炎克雷伯菌、大肠杆菌、肺炎链球菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、志贺菌、猪链球菌、流感嗜血杆菌、布鲁氏菌等10 个物种(Species)。（提供分析软件截图、cgMLST数据库拥有自主知识产权的已发表文章截图并盖章、提供10份不同物种测试报告）

5.支持多组数据同时进行cgMLST、cgSNP、wgSNP分析时自动构建系统发育进化树，包含至少4种树图可视化方式；进化树图支持自定义可视化显示的内容，以及相关样式的修改，并且能够直接查看进化树上各数据之间的差异基因矩阵，并导出图谱及统计数据。

▲6.细菌物种鉴定参考基因组与国家致病菌识别网相同，能批量导出.cpin格式的批量样本加密文件以及.cpin格式的基因组序列加密文件，文件可成功上传到国家致病菌识别网监测网络中。（提供操作系统截图、识别网上传成功截图、基因组序列的.cpin示例加密文件）

PFGE分析系统

▲7.可用于PFGE指纹图谱条带识别分析，要求针对PFGE（脉冲场凝胶电泳）条带图谱进行在线分析识别，包括泳道识别、泳道确认、校正、条带标定（识别样本条带）、分型结果生成等条带图谱识别功能。（提供操作截图以及示例报告）

8. 病原微生物分析服务器

▲8.1机箱与整机形态：整机采用4U 机架式结构，配套原厂滑动机架导轨，适配标准 19 英寸工业机柜；机箱内部空间可原生支持安装全高全长双槽位加速卡，具备独立前后贯通风道，加速卡区域拥有专用散热气流，保障 7×24 小时高负载稳定运行；不接受 2U、塔式、刀片架构机型响应。

集成 BMC 远程管理芯片，独立管理网口，支持 IPMI2.0、虚拟 KVM、虚拟媒体、硬件温度 / 功耗监控、远程开关机、硬件告警。

▲8.2处理器

配置2 颗 x86 架构处理器，支持 AMD EPYC 9004 系列 / Intel 第五代至强铂金系列，不限制单一品牌；单颗处理器物理核心≥48 核，总线程≥192 线程；L3 缓存≥384MB / 颗；支持 PCIe 5.0；满足大规模并行生信多任务并发；支持 DDR5 内存，支持 ECC 内存纠错，TDP≤360W。

▲8.3内存

配置 DDR5 ECC RDIMM 内存，总容量≥1024GB（1TB）；内存频率≥4800MT/s，支持硬件 ECC 纠错；内存插槽数量≥24 条，具备后期扩容能力；内存均衡交叉部署，保障多线程并行访问带宽，适配宏基因组超大内存排序、BAM 处理。

8.4 AI加速卡

8.4.1 配置 1 张国产通用 AI 计算加速卡（采用海光DCU架构），板载≥64GB HBM 高速显存，支持 ECC；

8.4.2 PCIe 4.0 x16 接口，双槽位全长全高形态；FP16 峰值算力≥150TFLOPS，INT8 算力≥300TOPS；

8. 4.3 支持 DTK 驱动、原生兼容 PyTorch 生态，支持主流序列大模型、蛋白预测模型；支持 Ubuntu Linux 系统；

8. 4.4 被动散热，TDP≤300W，支持 7×24 小时持续满载稳定运行。

8.5存储系统

▲8.5.1 系统盘：2 块企业级 U.2 NVMe SSD，单盘容量≥1.92TB，组建 RAID1，用于系统、容器、参考基因组索引；

▲8.5.2 高速热数据盘：4 块企业级 U.2 NVMe SSD，单盘容量≥7.68TB，组建 RAID10；可用容量≥15TB，存放 FASTQ、BAM、中间临时文件；

8.5.3 支持 NVMe 直连 PCIe 通道，不占用 SAS 阵列通道；支持硬盘热插拔；

8.5.4 硬盘为原厂企业级固态，支持断电保护、长时间持续随机读写，满足大量短序列小文件 IO 负载。

▲8.6 电源与散热 

配置1+1 热插拔冗余钛金 / 铂金认证服务器电源，单颗功率≥2000W；任意单电源故障不中断业务；N+1冗余热插拔调速风扇，支持故障风扇在线更换；支持BMC实时查看各风扇转速及温度曲线；整机满载条件下硬件温度稳定，无降频。

8.7 网络

板载双千兆电口；至少 1 个独立 BMC 管理网口；7.2 主板具备空余 PCIe 插槽，支持后期扩展万兆 / 25G 网卡，用于集群数据互通。

8.8.软件环境

预装 Ubuntu 22.04 以上版本 LTS 64 位操作系统；完成国产AI加速卡驱动、运行环境部署，提供测试验证程序，验证加速卡识别、算力正常。

8.9 AI模型迁移适配标准：提供的3个代表性AI模型（含PyTorch框架的序列分类模型、基于Hugging Face Transformers的蛋白预测模型、以及传统生信比对流程），在国产加速卡环境下完成完整运行并输出最终结果。各模型输出结果的准确率、F1-Score等核心精度指标，须达到该模型官方GitHub仓库README或原始论文中公布基准值的95%以上（例：若论文报告F1=0.92，则验收须≥0.874），以官方引用数据为参照依据。

三、设备软硬件配置清单

3.1满足招标参数的病原微生物分析服务器：1台；

3.2满足招标参数的细菌基因组分析与监测系统：1 套；

3.3 满足招标参数的PFGE分析系统：1套；
3.4 满足招标参数的生信分析服务器：1台。

	国产

	2
	生物安全型离心机
	1台
	一、设备用途：

用于生物安全实验室中感染性样本（如病原微生物、病毒培养液等）的离心分离操作，具备气密性转子以防止气溶胶及液体外泄，确保实验室生物安全防护。

二、硬件技术参数：

1. 基本性能

▲1.1 最高转速：≥17500rpm；

▲1.2最大相对离心力（RCF）：≥12000×g；

1.3最大容量：4×100mL（可适配多种转子及适配器）。

2. 温控系统

▲2.1温控范围：-20℃~+40℃；

▲2.2控温精度：±1℃。

▲3. 转子配置

3.1 配备2mL EP管专用转子或适配器；

3.2 配备15mL离心管专用转子或适配器；

3.3 配备50mL离心管专用转子或适配器；

3.4转子具备生物安全密封性（气密性），有效防止气溶胶及液体外泄；

3.5转子及适配器可高温高压灭菌（≥121℃）；

3.6转子材质：高强度铝合金，表面阳极氧化处理。

4. 安全功能：

▲4.1 电子门锁，运行中无法开启；

4.2 超速保护、不平衡保护、过温保护；

4.3 9种升速曲线 / 10种减速曲线；

4.4具备瞬时离心（点动）功能。

5. 控制系统：

5.1 7寸高清彩色触摸屏，中文操作界面；

5.2 支持RPM/RCF一键换算；

5.3 多组程序存储与调用；

5.4 实时显示转速、RCF、温度、时间、升/降速曲线。

三、标准配置

主机、2mL转子/适配器、15mL转子/适配器、50mL转子、气密性密封盖、电源线、操作手册。
	国产

	3
	高速离心机
	1台
	一、设备用途：

用于分子生物学、细胞生物学等领域中核酸、蛋白质及细胞碎片等生物样品的高速分离，配备冷冻功能以维持样品低温，防止生物大分子降解。

二、硬件技术参数：

▲1. 基本性能：最高转速≥18000rpm；最大相对离心力（RCF）：≥18000×g；最大容量6×50mL角转子。

▲2. 温控系统：温控范围-20℃~+40℃；温度精度±1.0℃。

3. 转速控制：

▲3.1 转速精度：±20r/min；

3.2 驱动方式：直流无刷变频电机，无极调速；

3.3 加减速控制：≥10档升降速曲线。

▲4. 转子配置（核心需求）：

4.1 配备2mL EP管专用转子或适配器；

4.2 配备15mL离心管专用转子或适配器；

4.3 配备50mL角转子；

4.4转子材质：高强度铝合金，可适配多种规格离心管。

5. 安全与显示：电子安全门锁，运行中自动锁定；超速保护、不平衡保护、过温保护；彩色LED或液晶显示屏，实时显示运行参数；支持RPM/RCF一键切换显示。

三、标准配置：

主机、2mL转子/适配器、15mL转子/适配器、50mL角转子、电源线、操作手册。


	国产

	4
	显微镜
	1台
	一、设备用途：

用于细胞形态学观察、微生物检测、组织病理切片观察、临床检验及生命科学研究，高倍目镜配置可实现最大1600×观察，满足血液学、微生物学等高细节观察需求。

二、硬件技术参数：

1. 光学系统：

1.1 光学系统：无限远校正光学系统；

▲1.2 物镜配置：4X（NA≥0.10）、10X（NA≥0.25）、40X（NA≥0.65，弹簧装载）、100X油镜（NA≥1.25，弹簧装载；

1.3 物镜类型：平场消色差物镜，可选升级半复消色差物镜；

1.4 物镜转换盘：≥5位物镜转换盘。

2. 观察系统：

1.1 观察方式：双目观察筒（30°倾斜，可选三目镜筒用于扩展摄像/教学）；

▲1.2 目镜：16X/14高倍目镜（视场14mm）×2只；目镜可选范围：10X/20、10X/22、10X/25、12.5X/16、16X/14、25X/9.5；总放大倍数范围：64×~1600×（最大1600×由100X油镜×16X目镜获得；

1.3 瞳距调节范围：52-75mm；

1.4 支持屈光度调节。

▲3. 照明系统：

3.1光源：长寿命LED光源，LED寿命≥20000小时；

3.2 照明方式：柯勒（Köhler）照明系统，视场照明均匀，适合显微摄影；

4. 聚光镜与载物台：

▲4.1 聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径NA 1.25，浸油式，可对中对焦；

4.2 载物台：机械移动平台，带刻度手柄，移动平稳；

4.3 载物台尺寸：≥130mm×130mm。

5. 其他特性：

5.1 防霉处理：整机具备防霉涂层；

5.2 模块化扩展：预留荧光、偏光、相差观察模块升级接口；

5.3 可升级数码摄像系统（ICC50等），支持教学演示与图像采集；

5.4 符合人体工学设计，适合长时间观察作业。

三、标准配置：

主机、双目观察筒、16X/14目镜（2只）、4支物镜（4X/10X/40X/100X Oil）、阿贝聚光镜（NA 1.25）、机械载物台、LED照明系统、电源线、防尘罩、操作手册。
	国产

	5
	荧光光度计
	2台
	一、设备用途：

采用荧光染料法对dsDNA、ssDNA、RNA、microRNA及蛋白质进行高灵敏度、高特异性定量检测，有效避免盐离子、游离核苷酸等污染物对定量结果的干扰，适用于分子生物学及基因工程实验室的精确定量需求。

二、检测原理与性能：

▲1.检测原理：采用荧光染料法检测原理，染料仅在与靶标分子（dsDNA、ssDNA、RNA、microRNA及蛋白质）特异性结合时发射荧光信号，有效排除污染物干扰。

▲2.光学系统

2.1 激发光源：蓝色LED（峰值~470nm）、红色LED（峰值~635nm）；

2.2 激发滤光片：430-495nm / 600-645nm；

2.3 发射滤光片：510-580nm / 665-720nm；

2.4 检测器：光电二极管，检测范围300-1000nm；

2.5 动态范围：≥5个数量级。

▲3.灵敏度与样品：

3.1 dsDNA检测灵敏度：0.01ng/μL；

3.2 ssDNA检测灵敏度：0.05ng/μL；

3.3RNA检测灵敏度：0.25ng/μL；

3.4 microRNA检测灵敏度：0.05ng/μL；

3.5 蛋白质检测灵敏度：12.5ng/μL；

3.6 样品用量：1-20μL；

3.7 测量速度：核酸/蛋白定量＜3秒/样品，RNA IQ评估＜5秒/样品。

▲4 软件与数据管理

4.1 显示与操作：5.7寸彩色触摸屏，支持简体中文等多语言界面；

4.2 内置存储：可记录≥1000个样品结果；

4.3 数据传输：支持USB直连电脑、U盘导出，随附Wi-Fi适配器支持无线数据传输；

4.4 内置试剂计算器，可快速生成工作溶液配制方案；

4.5 RNA IQ评估功能，可评价RNA完整性。

三、标准配置：

主机、通用电源适配器、USB数据线、Wi-Fi适配器、4GB U盘各一套。
	国产

	6
	超微量分光光度计
	2台
	一、设备用途：

采用超微量样品检测技术，仅需1.0-2.5μL样品体积即可完成核酸、蛋白质浓度及纯度检测，无需稀释直接定量，适用于分子生物学实验室的高通量样品快速检测。

二、检测技术参数：

1. 样品要求

▲1.1样品体积：1.0~2.5μL；

1.2无需稀释即可直接完成检测。

▲2. 光学系统

2.1 波长范围：190~950nm（覆盖190-900nm需求）；

2.2 波长精度：±1nm；

2.3 检测器：CMOS阵列检测器（或高灵敏度光电传感器）；

2.4 光源：高性能脉冲氙灯（闪烁氙灯）；

2.5 光程切换：0.05~1mm自动切换，适应宽浓度范围样品。

▲3. 检测性能

3.1 核酸检测范围（dsDNA）：2ng~37500ng/μL；

3.2 吸光度精度：＜0.006 Abs（1mm光程）；

3.3检测速度：≤10秒完成全光谱数据采集；

3.4光程数量：≥5种光程自动切换。

4. 功能模式

4.1 核酸定量（dsDNA、ssDNA、RNA）；

4.2 蛋白质定量（A280、BCA、Bradford、Lowry等多种方法）；

4.3 动力学监测、全波长光谱扫描；

4.4 OD600细菌生长曲线监测。

5. 操作与系统

5.1 显示屏：≥7寸LCD电容触摸屏（或折叠触摸屏）；

5.2 操作系统：Linux嵌入式操作系统，稳定安全；

5.3 数据存储：本地大容量存储，支持SD卡扩展；

5.4数据导出：支持USB接口、SD卡或U盘快速导出；

5.5 内置打印机（可选配），支持现场打印检测报告。

三、 标准配置：

主机、电源适配器、USB数据线、U盘、操作手册、校准工具。
	国产

	7
	电泳仪电源
	1台
	一、设备用途：

用于核酸和蛋白质凝胶电泳实验，为垂直/水平电泳槽提供稳定可控的直流电源，支撑SDS-PAGE、琼脂糖凝胶电泳等常规分子生物学实验。

二、硬件技术参数

1.输出性能

▲1.1 输出电压范围：10-300V，连续可调；

▲1.2 输出电流范围：4-400mA，连续可调；

▲1.3 最大输出功率：≥75W；

1.4 输出模式：恒压/恒流可选，可定时控制；

1.5 定时功能：支持定时设置，到时自动停止输出。

2. 连接能力

▲2.1 可同时连接电泳槽数量：≥4个，支持并联输出。

3. 控制与显示

3.1 显示方式：LED数码管或液晶显示，实时显示电压、电流、时间；

3.2 控制方式：微电脑控制，按键或旋钮调节；

3.3 保护功能：过压、过流、过载、短路保护。

三、标准配置

主机、电源线、输出导线（不少于4组）。
	国产
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	小型垂直凝胶电泳槽
	2台
	一、设备用途

用于蛋白质SDS-PAGE及核酸垂直凝胶电泳实验，可同时制备和运行多块小型凝胶，满足高通量样品分离需求。

二、硬件技术参数

1. 凝胶运行能力

▲1.1可同时运行凝胶数量：≥2块；

▲1.2凝胶规格：8.3cm×7.3cm（标准小型胶）。

2. 结构设计

2.1 制胶方式：玻璃板与垫条一体化设计，制胶便捷，密封防漏；

2.2 密封性能：防漏液密封设计，确保电泳过程中缓冲液不渗漏；

2.3 配套兼容性：可与同品牌转移电泳槽配套使用，实现电泳-转印一体化流程。

3. 材质与耐用性：

3.1 电泳槽主体：高强度聚碳酸酯或注塑材质，耐酸碱腐蚀；

3.2 电极：铂金电极，导电性能稳定，耐腐蚀。

三、标准配置：

电泳槽主体、玻璃板（≥4块）、梳子（多种齿数）、垫条、电极、电源连接线。
	国产
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	半干式快速转膜仪
	1台
	一、设备用途

用于Western Blot实验中蛋白质从凝胶到PVDF/NC膜的快速半干转印，融合半干转与湿转优势，实现高效、均匀、低背景的蛋白转移。

二、硬件技术参数：

1. 转印性能

▲1.1 转印盘尺寸：≥18cm×14.5cm；

▲1.2 可同时转印凝胶数量：1-4块小型胶或1-2块中型胶；

▲1.3 转印效率：≤20分钟完成常规分子量蛋白转印（分子量≤180kDa）。

2. 电源与程序

2.1 内置高电流电源，无需外接电泳仪电源；

2.2 程序数量：≥25个自定义程序，支持用户自定义电压、电流、时间参数；

2.3 显示屏：≥7寸彩色触摸屏，中文界面。

3. 智能监控与流体系统

3.1 实时电压、电流监控，异常自动报警；

3.2 泵入转膜液维持离子浓度动态平衡，确保转印均匀性；

3.3 支持网络连接及远程状态查看。

4. 结构与散热

4.1 转印电极板：耐腐蚀材质，大面积均匀电场设计；

4.2 具备过热保护功能。

三、标准配置

主机、转印电极板、转印海绵、滤纸、电源线、操作手册。
	国产
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	医用展示柜
	1台
	一、技术参数：

▲1.温度范围：-10℃～-25℃可调节，控温精度±0.1℃。

2.微电脑控制，LED数字显示箱内温度，显示精度：±0.1℃。

3.≥两种报警方式，具有多种故障报警；高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警。

4.多重保护功能；开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。

▲5.容积：≥500L，采用碳氢环保制冷剂和制冷系统，不得采用氯氟烃以及含氢氯化氟类制冷剂。

6.制冷技术采用内置冷凝器结构，制冷效果好。

7.门体上部带锁设计，方便用户操作的同时防止门体随意开启，保证存储物品安全。

8.配备排水孔，方便化霜水排出。配备物品筐2个，方便物品拿取。

▲9.箱体长度尺寸：≤1600mm 宽度尺寸：≤750mm。

10.具有医疗器械注册证。

11.有效期：使用年限≥10年

二、配置清单

1.主机1台

2.可移动的置物框1个

3.其它设备正常运行的配件和耗材
	国产
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	湿式转膜槽
	2台
	一、设备用途：

用于Western Blot实验中蛋白质从凝胶到膜的湿式转印，配备冷却系统以维持低温转印环境，适用于大分子量蛋白及高保真转印需求。

二、硬件技术参数：

1. 转印能力

▲1.1 可同时转印凝胶数量：≥2块；

▲1.2 凝胶规格：8.3cm×7.3cm（适配小型胶，与VE-180配套）。

▲2. 温控系统:配备专用槽内制冰盒/冷却芯，可预制冰块，维持转印过程低温环境（建议4℃左右），防止蛋白扩散。

3.兼容性：可与同品牌垂直电泳槽配套使用，实现电泳-湿转一体化流程。

4. 结构与材质：

4.1电泳槽主体：耐酸碱、耐高温材质；

4.2电极：铂金电极，导电稳定，耐腐蚀；

4.3转印夹：弹性夹持设计，确保凝胶-膜-滤纸三明治结构紧密贴合。

三、标准配置：

转移电泳槽主体、冷却芯/制冰盒、转印夹、海绵垫、电极、电源连接线。
	国产
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	小型金属浴
	1台
	一、设备用途：

用于分子生物学实验中EP管的恒温孵育、酶反应、样品温育等，可提供低于室温的制冷恒温及高温恒温环境，适配多种规格EP管。

二、硬件技术参数：

1. 温控系统

▲1.1 控温范围：-10℃~100℃（覆盖0℃低温需求）；

▲1.2 温控精度：≤±0.3℃；

1.3 温度均匀性：≤±0.5℃；

1.4 制冷方式：半导体制冷（帕尔贴），无需压缩机；

1.5 加热方式：电热加热模块。

2. 适配模块

▲2.1 适配管规格：标配0.5mL、1.5mL、2.0mL EP管模块（可选配其他规格）；

2.2 模块材质：铝合金导热模块，导热均匀；

2.3 模块更换：模块可快速更换，适配不同规格样品管。

3. 程序控制

3.1编程控制：≥5个温度点程序编程，支持定时恒温；

3.2显示方式：LCD液晶显示，实时显示温度、时间；

3.3操作方式：薄膜按键或触摸操作。

三、标准配置

主机、0.5mL模块、1.5mL/2.0mL模块、电源线、操作手册。
	国产
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	医用低温冰箱
	1台
	一、技术参数：

▲1.温度范围：-20℃～-40℃可调节，控温精度±0.1℃。

2.微电脑控制，LED数字显示箱内温度，显示精度：±0.1℃。

3.≥两种报警方式，具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、环温高报警等多种故障报警；报警方式为声音蜂鸣+灯光闪烁

4.多重保护功能；开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。

▲5.容积：≥400L，

6.立式双门结构，嵌入式双密封条设计，三层密封；

7.采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

7.门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁；

8.箱内搁架间距上下可调；

▲9.箱体尺寸：宽≥790mm，深≥840mm，高≥1800mm

10.具有医疗器械注册证。

11.有效期：使用年限≥10年

二、配置清单

1.主机1台

2.其它设备正常运行的配件和耗材
	国产
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	-80℃超低温冰箱
	1台
	一、技术参数：

▲1.箱内温度-50℃～-86℃可调。

▲2.有效容积：≥521L。

3.温度均匀性：≤±5℃。

4.一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计，可外加挂锁。

5.制冷剂使用碳氢制冷剂。

6.膨胀罐设计，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行。

7.安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出。两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)；所有独立部件安全接地。

二、配置清单：

1.主机1台

2.可拆卸的置物架6个

3.其它设备正常运行的配件和耗材
	国产
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	医用低温保存箱
	1台
	一、技术参数：

▲1.温度范围：-10℃～-25℃可调节，控温精度±0.1℃。

2.微电脑控制，LED数字显示箱内温度，显示精度：±0.1℃。

3.≥两种报警方式，具有多种故障报警；高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警。

4.多重保护功能；开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。

▲5.容积：≥500L，采用碳氢环保制冷剂和制冷系统，不得采用氯氟烃以及含氢氯化氟类制冷剂。

6.制冷技术采用内置冷凝器结构，制冷效果好。

7.门体上部带锁设计，方便用户操作的同时防止门体随意开启，保证存储物品安全。

8.配备排水孔，方便化霜水排出。配备物品筐2个，方便物品拿取。

▲9.箱体长度尺寸：≤1600mm 宽度尺寸：≤750mm。

10.具有医疗器械注册证。

11.有效期：使用年限≥10年

二、配置清单

1.主机1台

2.可移动的置物框1个

3.其它设备正常运行的配件和耗材
	国产


