附表1
拟采购产品清单公示信息

	序号
	采购项目名称
	采购数量
	单位
	简要技术要求和用途

	1
	流式细胞仪
	一批
	台
	[bookmark: _GoBack]用于淋巴细胞亚群分析及CD4+T淋巴细胞计数等免疫评估，满足疾病监测与科研需求。技术要求：配备三激光12色光学系统，具备激光自动校准与电动聚焦调节；采集速率≥30,000细胞/秒，可选用FITC、PE、APC等常见荧光染料；具备全自动荧光补偿及双向LIS接口，带Levey-Jennings质控模块；断电续航≥3小时，仪器需要有国内医疗器械注册证书。

	2
	HIV病毒载量检测系统
	一批
	台
	用于HIV、HBV、HCV的核酸定量检测，评估抗病毒疗效并指导临床。技术要求：核酸提取与扩增一体化设计，采用磁珠分离及实时荧光定量PCR技术，内标定量无需标准曲线；检测灵敏度＜15拷贝/mL，线性范围20～1.0E+07拷贝/mL；通量达8小时≥144测试，全流程自动化无需人工干预；断电续航≥3小时，仪器需要有国内医疗器械注册证书。



	3
	生物安全柜（单人）
	一批
	台
	II级A2型，单人操作，工作区宽度约1.2 m；配置ULPA超高效过滤器，对MPPS（最易穿透粒径）的截留效率≥99.999%；工作区洁净度达到ISO 14644.1 Class 3（ISO 3级）或以上；并具备安全报警功能。用于HIV检测样本的开盖、分装、核酸提取等操作，在处理可能产生气溶胶的生物样本时，同时对操作人员、样本和实验室环境提供三重防护，是艾滋病检测实验室生物安全的核心屏障设备。

	4
	生物安全柜（双人）
	一批
	台
	II级A2型，双人操作，工作区宽度约1.8m，；配置ULPA超高效过滤器，对MPPS（最易穿透粒径）的截留效率≥99.999%；工作区洁净度达到ISO 14644.1 Class 3（ISO 3级）或以上；用于HIV检测实验室大批量筛查样本的集中处理与双人协同操作（如批量开盖、分装及核酸提取），同时对操作人员、样本和实验室环境提供三重防护，是艾滋病检测实验室生物安全的核心屏障设备。

	5
	医用冷藏冷冻冰箱
	一批
	台
	立式，冷藏室温度2～8℃、冷冻室温度-30～-10℃，两室温度可独立调节；有效容积≥300L，其中冷藏室容积≥200L、冷冻室容积≥100L；具备数码温度显示，冷藏室控制及显示精度0.1℃，冷冻室控制及显示精度1℃；具备传感器故障、高低温及断电声光报警功能；门体带锁，采用不锈钢内胆，搁架可调，底部配自锁脚轮。用于艾滋病检测流程中放置试剂或待检样本。

	6
	低温冰箱（-20度）
	一批
	台
	立式，温度范围 -10～-25℃ 可调；容积 ≥90 L；数码温度显示，显示精度0.1℃；具备传感器故障、高低温、断电声光报警；门体配锁，不锈钢内胆，可调搁架，底部带自锁脚轮。用于艾滋病检测流程中未能立即检测样本的暂存。

	7
	超低温冰箱（-80度）
	一批
	台
	整机冻存盒装载量≥500个，整机样本容量≥50000份（2ml冻存管）；箱内温度在-40℃～-86℃范围内可调；可设定高低温报警参数及箱内温度，具备故障提示预警及多种故障报警功能；采用双锁结构设计，自带暗锁，所有部件均独立接地；搁架可调。用于历年HIV常规检测样本及项目样本的长期超低温保存。

	8
	梯度PCR仪
	3
	台
	具备大容量储存功能≥500个程序存储；支持96×0.2mL反应管、联管或1×96孔板，温控范围4~100℃，最大升降温速率4℃/秒，温度准确性与梯度准确性均为±0.5℃；设定温度30秒内孔间及同列内孔间温度均一性均≤±0.5℃；支持30~100℃温度梯度（温差范围1~25℃）。用于艾滋病（HIV）相关的实验主要集中在分子诊断（核酸检测）和病毒基因研究两个方面。

	9
	制冰机
	1
	台
	花碎冰型（雪花形/碎花型），冰水比≥80%，储冰室净容积≥50L；制冰环境为室温、制冰用水温度约15℃，并能在室温下维持储冰室温度≤-18℃。用于艾滋病检测及科研实验中样本、试剂、反应体系的冰浴低温操作，提供足量、持续、低含水量的雪花冰，维持样本与试剂在操作过程中的低温稳定性。

	10
	HIV智慧分子流行病学与耐药监测智能平台
	1
	套
	配置一体化高性能分析服务器（双路28核处理器、4块显存≥48G的GPU、高速混合存储及双100G光口网卡）及80英寸4K工业展示大屏；软件具备多源测序数据质控与自定义HIV数据库管理功能，内置耐药数据库实现自动化耐药鉴定与基因分型，支持构建分子传播网络及识别超级传播者；支持县级时空动态回放与聚集预警，具备AI自然语言驱动分析及多主题可视大屏展示（支持省-市-县下钻）。用于广西HIV精准防控的智能决策与全流程管理，打通数据接入、序列分析、耐药研判、传播溯源及智能决策环节，支持自然语言驱动的自定义分析并兼顾疾控业务管理、科研分析与对外展示；同时用于满足AI模型推理与测序数据计算需求，支撑HIV分子溯源、耐药监测预警与疾控指挥调度展示。



